附件4：病人监护仪调研需求表

- 一、项目预估采购数量及配置要求

| 序号 | 项目名称 | 屏幕尺寸 | 配置要求 | 预估采购数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 病人监护仪（一） | - ≥15英寸 | - 配置一： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套； - 3、可视化转运监护模块 1套； - 4、双通道有创血压监测模块及附件 1套； - 5、麻醉气体监测模块及附件 1套； - 6、脑电双频指数监测模块及附件 1套； | 5 | 台 | 术中监护用 |
|  |  |  | - 配置二： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套； - 3、可视化转运监护模块 1套； - 4、双通道有创血压监测模块及附件 1套； - 5、旁流式呼气末二氧化碳监测模块及附件 1套； | 2 | 台 | 术中监护用 |
|  |  |  | - 配置三： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套； - 3、双通道有创血压监测模块及附件 1套； - 4、主流式呼气末二氧化碳监测模块及附件 1套； | 2 | 台 | 术中监护用 |
|  |  | - ≥12英寸 | - 配置四： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套； - 3、可视化转运监护模块 1套； - 4、双通道有创血压监测模块及附件 1套； - 5、主流式呼气末二氧化碳监测模块及附件 1套； | 4 | 台 | 重症监护用 |
|  |  |  | - 配置五： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套； - 3、可视化转运监护模块 1套； - 4、双通道有创血压监测模块及附件 1套； - 5、主流式呼气末二氧化碳监测模块及附件 1套； - 6、连续心输出量监测模块及附件 1套； | 3 | 台 | 重症监护用 |
| 2 | - 病人监护仪（二） | - ≥10英寸 | - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套； | 68 | 台 | 病房监护用 |
| 3 | - 病人监护仪（三） | - ≥12英寸 | - 配置一： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套 - 3、双通道有创血压监测模块及附件 1套； - 4、主流式呼气末二氧化碳监测模块及附件 1套； | 5 | 台 | 复苏室监护用 |
|  |  | - ≥10英寸 | - 配置二： - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套 - 3、双通道有创血压监测模块及附件 1套； | 10 | 台 | 病房监护用 |
| 4 | - 转运监护仪 | - ≥5英寸 | - 1、转运监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套 - 3、转运提手 1个 | 1 | 台 | 转运病人用 |
| 5 | - 病人监护仪（含视频接口） | - ≥10英寸 | - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温）1套 - 3、HDMI/VGA视频接口 1个 | 4 | 台 | 救护车用 |
| 6 | - 病人监护仪（新生儿用） | - ≥10英寸 | - 1、病人监护仪主机 1台； - 2、基本监测功能附件（心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、双通道体温，适用于新生儿）1套 | 2 | 台 | 新生儿用 |

- 分项报价：

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 数量 | 型号规格 （如有） | 单价（元） | 总价（元） | 涉及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪（一） | 病人监护仪（屏幕≥15英寸，含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能） | 9 |  |  |  | 配置一、二、三 |
|  |  | 病人监护仪（屏幕≥12英寸，含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能） | 7 |  |  |  | 配置四、五 |
|  |  | 可视化转运监护模块 | 14 |  |  |  | 配置一、二、四、五 |
|  |  | 双通道有创血压监测模块 | 16 |  |  |  | 配置一、二、三、四、五 |
|  |  | 主流式呼气末二氧化碳监测模块 | 9 |  |  |  | 配置三、四、五 |
|  |  | 旁流式呼气末二氧化碳监测模块 | 2 |  |  |  | 配置二 |
|  |  | 连续心输出量（PICCO）监测模块 | 3 |  |  |  | 配置五 |
|  |  | 脑电双频指数（BIS）监测模块 | 1 |  |  |  | 配置一 |
|  |  | 麻醉气体监测模块 | 5 |  |  |  | 配置一 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 病人监护仪（二） | 病人监护仪（含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、体温等监测功能） | 68 |  |  |  |  |
| 3 | 病人监护仪（三） | 病人监护仪（屏幕≥12英寸，含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能） | 5 |  |  |  | 配置一 |
|  |  | 病人监护仪（屏幕≥10英寸，含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能） | 10 |  |  |  | 配置二 |
|  |  | 双通道有创血压监测模块 | 15 |  |  |  | 配置一、二 |
|  |  | 主流式呼气末二氧化碳监测模块 | 5 |  |  |  | 配置一 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 转运监护仪 | 转运监护仪（含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能） | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 病人监护仪（含视频接口） | 病人监护仪（含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能，配置HDMI/VGA视频接口） | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 病人监护仪（新生儿用） | 病人监护仪（含心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双通道体温等监测功能） | 2 |  |  |  |  |

备注：可根据各自推荐方案以及所投产品的功能模块组合进行分项报价。

- 二、设备技术参数需求及响应

- 序号1：病人监护仪（一）

| 序号 | 主要技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适用于对成人、小儿和新生儿进行监护 |  |  |  |  |
|  | 插件式设计，插槽≥3个 |  |  |  |  |
|  | 具备待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式 |  |  |  |  |
|  | 显示屏：≥12英寸/15英寸，彩色触摸屏；分辨率：≥1280*768 |  |  |  |  |
|  | 具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能 |  |  |  |  |
|  | 标配心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温等监测参数 |  |  |  |  |
|  | 可拓展监测参数包括但不限于：双通道有创血压、呼气末二氧化碳、中心静脉氧饱和度、连续心输出量PiCCO、有创心排量CO、无创心排量ICG、脑电双频指数、麻醉气体、肌松、脑电、脑氧或脑组织氧饱和度等 |  |  |  |  |
|  | 电池满电可监测的时间：≥2小时 |  |  |  |  |
|  | 可配置连接可视化转运监护模块 |  |  |  |  |
|  | 监测功能模块支持热插拔 |  |  |  |  |
|  | 监护仪支持中、英文输入及显示界面 |  |  |  |  |
|  | 监护仪提供使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等 |  |  |  |  |
|  | 监护仪支持计时器功能 |  |  |  |  |
|  | 屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义 |  |  |  |  |
|  | 具有大字体显示界面，单个屏幕下，大字体显示≥6个监测参数 |  |  |  |  |
|  | 具有动态趋势共存界面，具有多种回顾对比查看界面，可同时打开两个不同的回顾窗口，对比查看 |  |  |  |  |
|  | 可选配外接拓展显示屏，拓展屏幕可在镜像显示、独立操作两种模式之间自由切换 |  |  |  |  |
|  | 可视化转运监护模块： |  |  |  |  |
|  | 具备心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸等监测参数 |  |  |  |  |
|  | 屏幕尺寸≥5英寸 |  |  |  |  |
|  | 在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，可直接将转运模块作为独立的监护仪转运使用 |  |  |  |  |
|  | 可储存≥48小时监护数据 |  |  |  |  |
|  | 具备充电电池，电池满电可监测的时间：≥5小时 |  |  |  |  |
|  | 心电监测： |  |  |  |  |
|  | 支持3导/5导/6导/12导心电测量 |  |  |  |  |
|  | 具备多导联心律失常分析功能 |  |  |  |  |
|  | 具备12导联实时ECG和12导联ST值可同屏实时显示的功能 |  |  |  |  |
|  | 可分析心律失常的种类数量：≥20种 |  |  |  |  |
|  | 可以动态观察ST段变化趋势，进行心肌缺血定位 |  |  |  |  |
|  | 具备房颤分析功能 |  |  |  |  |
|  | 提供连续实时的QT/QTc测量，可显示ΔQT和ΔQTc数值 |  |  |  |  |
|  | 除颤后波形恢复时间：≤5秒 |  |  |  |  |
|  | 心率测量范围、精度及分辨率：（自报） |  |  |  |  |
|  | 具备导联脱落智能检测功能 |  |  |  |  |
|  | 波形扫描速度：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s |  |  |  |  |
|  | 具有监护、手术、诊断、ST等≥4种滤波方式 |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 具备手动、自动、连续、序列等测量模式 |  |  |  |  |
|  | 提供≥24小时血压统计结果 |  |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度监测： |  |  |  |  |
|  | 具备SpO2,PR和PI等参数的实时监测 |  |  |  |  |
|  | 具备防运动和抗低灌注干扰功能 |  |  |  |  |
|  | 测量精度：（自报） |  |  |  |  |
|  | 呼吸监测：具备窒息报警功能 |  |  |  |  |
|  | 体温监测：双通道监测 |  |  |  |  |
|  | 双通道有创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 测压范围：-50mmHg～360mmHg |  |  |  |  |
|  | 可监测参数包括但不限于：动脉压、中心静脉压、心房/心室压、肺动脉楔压、颅内压和脑灌注压等数据 |  |  |  |  |
|  | 可测量所有部位有创压力的功能 |  |  |  |  |
|  | 主流式呼气末二氧化碳监测： |  |  |  |  |
|  | 显示数值单位：mmHg |  |  |  |  |
|  | 测量范围：0至150mmHg（覆盖该范围） |  |  |  |  |
|  | 校准方式：全自动校准/一键校准 |  |  |  |  |
|  | 旁流式呼气末二氧化碳监测： |  |  |  |  |
|  | 显示数值单位：mmHg |  |  |  |  |
|  | 测量范围：0至150mmHg（覆盖该范围） |  |  |  |  |
|  | 校准方式：全自动校准/一键校准 |  |  |  |  |
|  | 旁流采样率：（自报） |  |  |  |  |
|  | 采样延迟时间：（自报） |  |  |  |  |
|  | 连续心输出量（PICCO）监测： |  |  |  |  |
|  | 测量原理：经肺热稀释法和脉搏轮廓分析 |  |  |  |  |
|  | 有创性测量心输出量及其他血流动力参数，包括但不限于：连续心排量(CCO)、心排量(C.0.)、每搏射血量(SV)、全心舒张末期容量(GEDV)、胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)连续心排指数(CCI)、心脏指数(C.I.)、每博射血指数(SVI)、心率(HR)、全心射血分数(GEF)、心功能指数(CFI)、全心舒张末期容量指数(GEDI)、胸腔内血容量指数(ITBI)、每搏量变化(SVV)、脉搏压变化(PPV)、心输出功率(CPO)、心功率指数(CPI)、血管外肺水指数(ELWI)等 |  |  |  |  |
|  | 校准方式：热稀释校准 |  |  |  |  |
|  | 提供PiCCO决策分析显示界面 |  |  |  |  |
|  | 脑电双频指数（BIS）监测： |  |  |  |  |
|  | 提供脑电波形显示 |  |  |  |  |
|  | 监测参数包括但不限于： BIS指数(0至100)、EMG(肌电信号)、SQI(信号质量指数）、SR（抑制比)、SEF(频谱边缘频率)、TP(总功率)等 |  |  |  |  |
|  | 麻醉气体监测: |  |  |  |  |
| 22.1 | 监测参数包括但不限于：CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示、呼吸频率awRR、MAC值，适用于成人至新生儿全年龄段病人 |  |  |  |  |
| 22.2 | 旁流采样率：≤50ml/min，采样流速控制精度：±10ml/min |  |  |  |  |
| 22.3 | 旁流每8小时自动校零 |  |  |  |  |
|  | 其他功能： |  |  |  |  |
|  | 可与中央监护系统互联 |  |  |  |  |
|  | 具备波形冻结、动态波形大小调整功能 |  |  |  |  |
|  | 可设置选择不同波形进行重叠显示 |  |  |  |  |
|  | 可设置各个参数的治疗目标值 |  |  |  |  |
|  | 可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度 |  |  |  |  |
|  | 所有监测参数的报警限可一键设置 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势视图功能，可动态观察ST段的变化 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势图和趋势表回顾功能 |  |  |  |  |
|  | 具备辅助静脉穿刺、肾功能计算、血液动力学、药物计算等功能 |  |  |  |  |
|  | 支持历史病人数据的导出 |  |  |  |  |
|  | 具备临床评分系统 |  |  |  |  |
|  | 监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括但不限于：电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限：（自报）年（以铭牌或说明书或注册信息为准） |  |  |  |  |

- 序号2：病人监护仪（二）

| 序号 | 主要技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体式监护仪，适用于对成人、小儿和新生儿进行监护 |  |  |  |  |
|  | 显示屏：≥10英寸，彩色触摸屏；分辨率：≥1024*600；≥8通道波形显示 |  |  |  |  |
|  | 标配心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温等监测参数 |  |  |  |  |
|  | 电池满电可监测的时间：≥4小时 |  |  |  |  |
|  | 采用无风扇设计，降低环境噪音干扰 |  |  |  |  |
|  | 具备附件收纳槽 |  |  |  |  |
|  | 心电监测： |  |  |  |  |
|  | 支持3导/5导心电测量 |  |  |  |  |
|  | 具有心率、ST段测量、心律失常分析功能 |  |  |  |  |
|  | 可分析心律失常的种类数量：≥20种 |  |  |  |  |
|  | 具备房颤分析功能 |  |  |  |  |
|  | 具备导联脱落监测功能 |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 具备手动、自动、连续、序列等测量模式 |  |  |  |  |
|  | 提供≥24小时血压统计结果 |  |  |  |  |
|  | NIBP和BP的测量范围（包括成人、小儿、新生儿）：（自报） |  |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度监测： |  |  |  |  |
|  | 具备SpO2,PR和PI等参数的实时监测 |  |  |  |  |
|  | 支持指套式血氧探头 |  |  |  |  |
|  | 具备抗干扰和弱灌注血氧技术 |  |  |  |  |
|  | 呼吸监测：具备窒息报警功能 |  |  |  |  |
|  | 体温监测：双通道监测 |  |  |  |  |
|  | 其他功能： |  |  |  |  |
|  | 可与中央监护系统互联 |  |  |  |  |
|  | 具有三级声光报警，参数报警级别可调 |  |  |  |  |
|  | 所有监测参数的报警限可一键设置 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势视图功能，可动态观察ST段的变化 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势图和趋势表回顾功能 |  |  |  |  |
|  | 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾，≥1000条报警事件回顾，支持≥1000组无创血压测量记录，支持≥120小时全息波形的存储与回顾，支持≥24小时呼吸氧合图事件回顾 |  |  |  |  |
|  | 具备辅助静脉穿刺、肾功能计算、血液动力学、药物计算等功能 |  |  |  |  |
|  | 支持历史病人数据的导出 |  |  |  |  |
|  | 具备临床评分系统 |  |  |  |  |
|  | 支持心率变化统计和动态血压分析 |  |  |  |  |
|  | 支持中/英文字符和条码扫描枪输入 |  |  |  |  |
|  | 可选配内置存储卡，支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能。 |  |  |  |  |
|  | 具备Nurse Call报警功能 |  |  |  |  |
|  | 支持选配VGA外接拓展显示屏 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |  |  |  |  |
|  | 支持选配记录仪 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限：（自报）年（以铭牌或说明书或注册信息为准） |  |  |  |  |

- 序号3：病人监护仪（三）

| 序号 | 主要技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适用于对成人、小儿和新生儿进行监护 |  |  |  |  |
|  | 插件式设计，插槽≥2个 |  |  |  |  |
|  | 显示屏：≥12英寸/10英寸，彩色触摸屏；分辨率：≥1280*768 |  |  |  |  |
|  | 可监测参数包括但不限于：心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温、双有创血压和呼气末二氧化碳等 |  |  |  |  |
|  | 电池满电可监测的时间：≥4小时 |  |  |  |  |
|  | 心电监测： |  |  |  |  |
|  | 支持3导/5导心电测量 |  |  |  |  |
|  | 具有心率、ST段测量、心律失常分析功能 |  |  |  |  |
|  | 可分析心律失常的种类数量：≥20种 |  |  |  |  |
|  | 可以动态观察ST段变化趋势，进行心肌缺血定位 |  |  |  |  |
|  | 具备房颤分析功能 |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 具备手动、自动、连续、序列等测量模式 |  |  |  |  |
|  | 提供≥24小时血压统计结果 |  |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度监测： |  |  |  |  |
|  | 具备SpO2,PR和PI等参数的实时监测 |  |  |  |  |
|  | 支持指套式血氧探头 |  |  |  |  |
|  | 呼吸监测：具备窒息报警功能 |  |  |  |  |
|  | 体温监测：双通道监测 |  |  |  |  |
|  | 双通道有创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 测压范围：-50mmHg～360mmHg |  |  |  |  |
|  | 可监测参数包括但不限于：动脉压、中心静脉压、心房/心室压、肺动脉楔压、颅内压和脑灌注压等数据 |  |  |  |  |
|  | 可测量所有部位有创压力的功能 |  |  |  |  |
|  | 主流式呼气末二氧化碳监测： |  |  |  |  |
|  | 显示数值单位：mmHg |  |  |  |  |
|  | 测量范围：0至150mmHg（覆盖该范围） |  |  |  |  |
|  | 校准方式：全自动校准/一键校准 |  |  |  |  |
|  | 其他功能： |  |  |  |  |
|  | 可与中央监护系统互联 |  |  |  |  |
|  | 具备波形冻结、动态波形大小调整功能 |  |  |  |  |
|  | 所有监测参数的报警限可一键设置 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势视图功能，可动态观察ST段的变化 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势图和趋势表回顾功能 |  |  |  |  |
|  | 具备辅助静脉穿刺、肾功能计算、血液动力学、药物计算等功能 |  |  |  |  |
|  | 支持历史病人数据的导出 |  |  |  |  |
|  | 具备临床评分系统 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限：（自报）年（以铭牌或说明书或注册信息为准） |  |  |  |  |

- 序号4：转运监护仪

| 序号 | 主要技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适用于对成人、小儿和新生儿进行监护 |  |  |  |  |
|  | 便携，整机重量：≤1KG |  |  |  |  |
|  | 显示屏：≥5英寸，彩色触摸屏 |  |  |  |  |
|  | 整机至少达到IP44防水等级，具备≥1.2米抗跌落检测 |  |  |  |  |
|  | 内置电池满电支持≥5小时的持续监测 |  |  |  |  |
|  | 内置DC电源接口，可以进行车载充电 |  |  |  |  |
|  | 配置转运提手 |  |  |  |  |
|  | 监测参数包括但不限于：心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温等 |  |  |  |  |
|  | 心电监测： |  |  |  |  |
|  | 支持3导/5导心电测量 |  |  |  |  |
|  | 具有心率、ST段测量、心律失常分析功能 |  |  |  |  |
|  | 可分析心律失常的种类数量：≥20种 |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测：具备手动、自动、连续、序列等测量模式 |  |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度监测：具备SpO2,PR和PI等参数的实时监测 |  |  |  |  |
|  | 呼吸监测：阻抗呼吸监测 |  |  |  |  |
|  | 体温监测：双通道监测 |  |  |  |  |
|  | 支持≥120小时趋势表、趋势图回顾；支持≥1000条事件回顾；支持≥1000条NIBP测量结果回顾 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限：（自报）年（以铭牌或说明书或注册信息为准） |  |  |  |  |

- 序号5：病人监护仪（含视频接口）

| 序号 | 主要技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体式监护仪，适用于对成人、小儿和新生儿进行监护 |  |  |  |  |
|  | 显示屏：≥10英寸，彩色触摸屏；分辨率：≥800×480；≥8通道波形显示 |  |  |  |  |
|  | 标配心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温等监测参数 |  |  |  |  |
|  | 电池满电可监测的时间：≥4小时 |  |  |  |  |
|  | 具备HDMI或VGA视频接口 |  |  |  |  |
|  | 心电监测： |  |  |  |  |
|  | 支持3导/5导心电测量 |  |  |  |  |
|  | 具有心率、ST段测量、心律失常分析功能 |  |  |  |  |
|  | 可分析心律失常的种类数量：≥20种 |  |  |  |  |
|  | 具备房颤分析功能 |  |  |  |  |
|  | 具备导联脱落监测功能 |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 具备手动、自动、连续、序列等测量模式 |  |  |  |  |
|  | 提供≥24小时血压统计结果 |  |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度监测： |  |  |  |  |
|  | 具备SpO2,PR和PI等参数的实时监测 |  |  |  |  |
|  | 支持指套式血氧探头 |  |  |  |  |
|  | 呼吸监测：具备窒息报警功能 |  |  |  |  |
|  | 体温监测：双通道监测 |  |  |  |  |
|  | 其他功能： |  |  |  |  |
|  | 可与中央监护系统互联 |  |  |  |  |
|  | 具有三级声光报警，参数报警级别可调 |  |  |  |  |
|  | 所有监测参数的报警限可一键设置 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势视图功能，可动态观察ST段的变化 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势图和趋势表回顾功能 |  |  |  |  |
|  | 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾，≥1000条报警事件回顾，支持≥1000组无创血压测量记录，支持≥120小时全息波形的存储与回顾，支持≥24小时呼吸氧合图事件回顾 |  |  |  |  |
|  | 具备辅助静脉穿刺、肾功能计算、血液动力学、药物计算等功能 |  |  |  |  |
|  | 支持历史病人数据的导出 |  |  |  |  |
|  | 具备临床评分系统 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限：（自报）年（以铭牌或说明书或注册信息为准） |  |  |  |  |

- 序号6：病人监护仪（新生儿用）

| 序号 | 主要技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无）及偏离说明 | 证明资料所在页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适用于对成人、小儿和新生儿进行监护 |  |  |  |  |
|  | 插件式设计，插槽≥2个 |  |  |  |  |
|  | 显示屏：≥10英寸，彩色触摸屏；分辨率：≥1280*768 |  |  |  |  |
|  | 标配心电、无创血压、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温等监测参数 |  |  |  |  |
|  | 可拓展监测参数包括但不限于：双通道有创血压、呼气末二氧化碳等 |  |  |  |  |
|  | 电池满电可监测的时间：≥4小时 |  |  |  |  |
|  | 心电监测： |  |  |  |  |
|  | 支持3导/5导心电测量 |  |  |  |  |
|  | 支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 |  |  |  |  |
|  | 支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看功能 |  |  |  |  |
|  | 支持心律失常分析,标配≥27种实时心律失常分析，适用于新生儿 |  |  |  |  |
|  | 支持房颤及室上性心律失常分析功能 |  |  |  |  |
|  | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 |  |  |  |  |
|  | 无创血压监测： |  |  |  |  |
|  | 具备手动、自动、连续、序列等测量模式 |  |  |  |  |
|  | 提供≥24小时血压统计结果 |  |  |  |  |
|  | 无创血压新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg |  |  |  |  |
|  | 具备满足不同新生儿臂围监测的袖带 |  |  |  |  |
|  | 脉搏血氧饱和度监测： |  |  |  |  |
|  | 具备SpO2,PR和PI等参数的实时监测 |  |  |  |  |
|  | 具备新生儿专用且可重复使用的血氧探头 |  |  |  |  |
|  | 呼吸监测：测量范围0～200rpm |  |  |  |  |
|  | 体温监测：双通道监测 |  |  |  |  |
|  | 其他功能： |  |  |  |  |
|  | 可与中央监护系统互联 |  |  |  |  |
|  | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 |  |  |  |  |
|  | 支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 |  |  |  |  |
|  | 具备实时识别和标记ABD事件的功能，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 |  |  |  |  |
|  | 可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势视图功能，可动态观察ST段的变化 |  |  |  |  |
|  | 具备趋势图和趋势表回顾功能 |  |  |  |  |
|  | 支持≥1000条事件回顾，支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾，支持≥400条呼吸氧合事件的回顾 |  |  |  |  |
|  | 支持统计1～24小时心律失常报警 |  |  |  |  |
|  | 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能 |  |  |  |  |
|  | 提供多种新生儿监护界面，包括但不限于：呼吸氧合、大字体、单血氧界面 |  |  |  |  |
|  | 具有教学演示模式 |  |  |  |  |
|  | 具有报警升级功能，当报警经过一定的时间未被处理，会升级到更高一个级别 |  |  |  |  |
|  | 支持历史病人数据的导出 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限：（自报）年（以铭牌或说明书或注册信息为准） |  |  |  |  |

三、售后服务期及售后服务要求

售后服务期（售后服务期由采购人使用验收合格之日起算）：主机及模块≥5年、附件≥1年（请自报）。

售后服务期内，不限零配件更换次数、不限维修次数，按产品生产标准进行定期维护保养，终身维修保养，软件升级；售后服务由原厂提供；售后服务期间保证机器的完好率不低于95%（按一年365个日历日计算，故障停机不超过18个日历日），每超出1天，售后服务期顺延2天；如涉及医院信息系统接入要求，须无条件开放设备信息端口且提供中文文档并无偿提供技术支持；按采购人的要求开放设备的接口、定制开发或修改和设备相关的软件系统并承担相关费用。供应商须承诺在签订合同时提供产品生产厂家出具的售后服务期承诺书（承诺对象需明确指向采购人及本采购项目标的产品，售后服务期与投标文件响应时间一致，并由生产厂家和供应商共同加盖公章）。若无法按要求提供，视为放弃中标。

四、其它特殊资质等商务要求

- 所采购货物属于中国医疗器械注册管理范围内，根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》规定及最新调整公告，病人监护仪（二）、转运监护仪、病人监护仪（含视频接口）属于II类分类等级管理，病人监护仪（一）、病人监护仪（三）、病人监护仪（新生儿用）属于III类分类等级管理。所投产品应获得监督管理部门相应分类等级及以上的注册许可，取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》（附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。自《医疗器械分类目录》实施之日(2018年8月1日)起，如国家药品监督管理局对货物的分类管理进行调整的，请投标人提供分类调整的相关证明文件（包括公告内容及附件）。

- 交货时，货物生产日期必须在壹年内。

- 货期要求：接采购人通知后30个自然日内交货。

- 付款方式（如果中标产品为中小企业生产，中标人和采购人可另行协商付款方式）：签订合同后支付该批次合同金额的30%（提供相应发票）；设备到货且验收资料齐全，进行安装、调试、培训及使用验收合格后，原则上采购人在10个工作日内支付该批次合同金额的70%（提供相应发票）。

- 售后响应：收到设备出现故障的报修通知，中标人应在1小时内响应，24小时内到达采购人设备使用现场（包括节假日）进行故障处理，因天气等不可抗力因素无法按要求到现场，需要提前与采购人沟通协商。

- 中央监护系统与病人监护仪连接所产生的费用由中标人承担。

- 中标人需协助完成中标设备的首次计量检测。