## 封面
CT集中采购项目市场调研报名表
项目类别： | 项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
设备名称：
品牌型号：
厂家名称：
供应商名称：
联系人 ：
联系方式：
邮箱地址：
备注： 1.本次市场调研仅作为采购人编制采购需求的参考依据，项目需求为初步拟定内容，采购人有权根据调研实际情况对需求予以调整。 2.供应商须对本次调研所提交全部资料的真实性、合法性、完整性承担全部法律责任。 3.提交的所有调研材料，均须加盖单位公章，否则视为无效材料。 4.本项目严禁各供应商实施恶意串通、不正当竞争及其他违法违规行为，一经查实，将依规上报采购人严肃处理。 5.本次调研仅限国产设备参与，不接受进口产品报名。

## 附件1-1 项目一
附件1-1：
CT集中采购项目（项目一）
厂家/供应商名称（盖章）：
一、核心技术参数要求 | 是否满足采购需求（是/否） | 自报（最优技术参数） | 备注 | 具体说明资料所在页码位置
1. 机架系统
1.1 机架孔径（cm）：≥70cm
1.2 转速（s/r）：≤0.28s/r
1.3 滑环类型：厂家自报
1.4 机架倾斜角度：厂家自报
1.5 电机驱动方式：厂家自报
1.6 冷却方式：厂家自报
1.7 机架内置一体化心电监护：具备
1.8 数据链带宽（Gbps）：厂家自报
2. X射线系统
2.1 高压发生器实际功率（kW）：≥100kW
2.2 最大输出管电压（kV）：≥140kV
2.3 最小输出管电压（kV）：≤80kV
2.4 球管电压档位：厂家自报
2.5 最大管电流（mA）：≥800mA
2.6 最小管电流（mA）：≤10mA
2.7 独立X线球管数量：厂家自报
2.8 球管热容量（MHU）：等效热容量≥30MHU
2.9 球管最大散热率（KHU/min）：≥1600KHU/min
2.10 球管焦点：厂家自报 焦点个数及各焦点尺寸：
2.11 球管轴承技术：液态金属轴承
2.12 连续扫描时间：≥60s
2.13 球管寿命（万秒）：厂家自报
2.14 球管防爆/过温保护：具备
2.15 低剂量扫描技术：具备
2.16兼容性和系统稳定性：厂家自报球管、高压发生器的品牌和生产地
3.探测器系统
3.1 探测器材料：提供最新探测器技术材料（厂家自报材料名称）
3.2 探测器排数：单源探测器≥128排≥或双源探测器≥64×2排
3.3 每排探测器物理宽度（mm）：≤0.625mm
3.4 探测器层厚（mm）：≤0.625mm
3.5 Z轴覆盖宽度（mm）：提供单套探测器则Z轴覆盖范围≥80；提供双套探测器则每套探测器Z轴覆盖范围≥28.8；提供立体双层探测器则Z轴覆盖范围≥80
3.6 每排探测器单元数：厂家自报
3.7 每360°数据采集层数：≥256层
3.8 探测器采样率（views/圈）：厂家自报
4.扫描床
4.1最大水平扫描范围（mm）：≥1700mm
4.2 扫描床最大水平移动速度（mm/s）：厂家自报
4.3 床板水平移动精度（mm）：厂家自报
4.4 一次性最大扫描范围（mm）：厂家自报
4.5 床面最大承重（kg）：厂家自报
4.6 床升降范围（mm）：厂家自报
4.7 床面材质：厂家自报
4.8 定位灯精度（mm）：厂家自报
5.扫描与重建参数
5.1 最快单周扫描时间（s）：≤0.28s
5.2 最薄图像扫描层厚（mm）：≤0.625mm
5.3 最大扫描视野FOV（cm）：≥50cm
5.4 图像重建矩阵：≥1024x1024
5.5 重建速度（幅/秒）：≥60幅/秒
5.6 重建算法：厂家自报
5.7 迭代重建等级：自报最高等级迭代算法
5.8 图像重建最大视野：厂家自报
5.9 图像重建最薄层厚：厂家自报
5.10 螺旋扫描最大螺距：厂家自报
5.11螺旋扫描最小螺距：厂家自报
6.图像质量
6.1 密度分辨率：≤5mm@0.3，10mGy
6.2 X/Y轴空间分辨率（lp/cm）：≥16
6.3 Z轴空间分辨率（lp/cm）：≥20
6.4 CT值精确度：厂家自报
6.5 噪声：厂家自报
6.6 单扇区时间分辨率（ms）：厂家自报
6.7 伪影抑制技术：厂家自报
7.主控台
7.1 计算机内存（GB）：≥64GB
7.2 计算机主频（GHz）：≥3.5GHz
7.3 硬盘数据容量（TB）：≥5TB
7.4 显示器尺寸（英寸）：≥27英寸
7.5 显示器数量：≥2个
7.6 显示器分辨率：≥2560×1440
7.7 DICOM 3.0接口：具备
7.8 同步并行处理功能：具备
7.9 并行重建功能：具备
7.10 HIS/LIS/PACS对接：原厂开放接口
7.11 数据自动备份：具备
8.高级图像后处理工作站
8.1 原厂工作站数量：≥1套
8.1.1 原厂工作站数量≥2套（技师端1台，医师端1台）（分项报价）
8.2 内存（GB）：≥64GB
8.3 主频（GHz）：厂家自报
8.4 硬盘容量（TB）：厂家自报
8.5 显示器尺寸（英寸）：≥27英寸
8.6 独立GPU：具备
9.临床应用功能
9.1 基础临床应用： 1、多平面重建（MPR） 2、最大密度投影（MIP） 3、最小密度投影（MinP） 4、曲面重建（CPR） 5、容积三维重建（VR） 6、区域生长 7、表面重建（SSD） 8、多种容积三维重建模板 9、三维仿真内窥镜显示功能 10、图像剪影功能 11、电影模式图像浏览功能 12、组织裁剪功能 13、可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 14、可随扫描曝光进行实时VR图像预览 15、多期增强扫描技术 16、CTA血管造影技术 17、CTU尿路造影技术 18、造影剂自动跟踪技术 19、小剂量团注跟踪测试技术 20、脑出血测量技术 21、脑容积测量技术 22、心脏成像：无需控制心率 23、其他：除以上所列如有其它的，厂家自报
9.2 高级临床应用 1、心血管成像及高级后处理软件包； 2、灌注成像及高级后处理软件包； 3、4D动态成像及高级后处理软件包； 4、能谱成像及高级后处理软件包； 5、头颈部血管分析高级后处理软件包； 6、体部血管分析高级后处理软件包； 7、心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包； 8、 结肠分析高级后处理软件包； 9、 肺结节分析高级后处理软件包； 10、 肺实质分析高级后处理软件包； 11、 肝脏评估高级后处理软件包； 12、 骨结构评估高级后处理软件包； 13、 齿科分析高级后处理软件包； 14、 肿瘤评估高级后处理软件包； 15、 图像融合高级后处理软件包； 16、 提供超真实物理渲染技术； 17、骨密度分析软件QCT。 18、需要提供厂家的各软件包详细说明
9.3心脏冠脉与心肌活性定量分析一站式成像
9.4急性脑卒中能谱一站式诊断
9.5肿瘤精准定性与分期评估
9.6全身血管能谱 CTA 成像
9.7肺部低剂量能谱成像
9.8骨肌系统能谱成像
9.9儿科低剂量低造影剂成像
9.10急诊创伤快速全身扫描
9.11 AI人工智能（包括但不限于以下）：肺结节自动检测、冠脉分析（包含CTA及FFR功能）、骨折智能分析、能谱，脑灌注分析、脑出血分析
9.12 4D动态成像（具备大范围动态血管成像功能)
9.13低剂量技术（具备低剂量全身扫描能力）
9.14能谱灌注一体化扫描
9.15胸痛三联征分析
9.16 能谱成像（能谱能级厂家自报）：
9.17 深度学习技术
9.18 智能定位技术
9.19 其他
二、商务与服务要求
预计保修年限：≥5年,自报每增加一年维保费用
保修范围：原厂整机全保（含球管（不限秒次）、高压发生器和探测器）
交付周期：签订合同生效后，接到采购人通知后30天内交付
设计使用年限：≥10年（以铭牌为准）
三、配置清单与验收
标准配置：厂家自报配置清单
选配配置：厂家自报
基本配套设施（分项报价）： 1.三通道高压注射器1套； 2.辐射防护用品（成人2套，儿童1套）； 3.8M显示器3套； 4.抽湿机1台； 5.空气消毒机1台（≥100立方）； 6.办公设备终端3套。
其他

## 附件1-2 项目二
附件1-2：
CT集中采购项目（项目二）
厂家/供应商名称（盖章）：
一、核心技术参数要求 | 是否满足采购需求（是/否） | 自报（最优技术参数） | 备注 | 具体说明资料所在页码位置
1. 机架系统
1.1 机架孔径（cm）：≥70cm
1.2 转速（s/r）：单源≤0.28s/r
1.3 滑环类型：厂家自报
1.4 机架倾斜角度：厂家自报
1.5 电机驱动方式：厂家自报
1.6 冷却方式：厂家自报
1.7 机架内置一体化心电监护：具备
1.8 数据链带宽（Gbps）：厂家自报
2. X射线系统
2.1 高压发生器实际功率（kW）：≥100kW
2.2 最大输出管电压（kV）：≥140kV
2.3 最小输出管电压（kV）：≤80kV
2.4 球管电压档位：厂家自报
2.5 最大管电流（mA）：≥800mA
2.6 最小管电流（mA）：≤10mA
2.7 独立X线球管数量：厂家自报
2.8 球管热容量（MHU）：等效热容量≥30MHU
2.9 球管最大散热率（KHU/min）：≥1600KHU/min
2.10 球管焦点：厂家自报 焦点个数及各焦点尺寸：
2.11 球管轴承技术：液态金属轴承
2.12 连续扫描时间：≥60s
2.13 球管寿命（万秒）：厂家自报
2.14 球管防爆/过温保护：具备
2.15 低剂量扫描技术：具备
2.16兼容性和系统稳定性：厂家自报球管、高压发生器的品牌和生产地
3.探测器系统
3.1 探测器材料：提供最新探测器技术材料（厂家自报材料名称）
3.2 探测器排数：单源≥256排或双层探测器≥双128排
3.3 每排探测器物理宽度（mm）：≤0.625mm
3.4 探测器层厚（mm）：≤0.625mm
3.5 Z轴覆盖宽度（mm）：提供单套探测器则Z轴覆盖范围≥160；提供立体双层探测器则Z轴覆盖范围≥80
3.6 每排探测器单元数：厂家自报
3.7 每360°数据采集层数：≥512层
3.8 探测器采样率（views/圈）：厂家自报
4.扫描床
4.1最大水平扫描范围（mm）：≥1700mm
4.2 扫描床最大水平移动速度（mm/s）：厂家自报
4.3 床板水平移动精度（mm）：厂家自报
4.4 一次性最大扫描范围（mm）：厂家自报
4.5 床面最大承重（kg）：厂家自报
4.6 床升降范围（mm）：厂家自报
4.7 床面材质：厂家自报
4.8 定位灯精度（mm）：厂家自报
5.扫描与重建参数
5.1 最快单周扫描时间（s）：≤0.28s
5.2 最薄图像扫描层厚（mm）：≤0.625mm
5.3 最大扫描视野FOV（cm）：≥50cm
5.4 图像重建矩阵：≥1024x1024
5.5 重建速度（幅/秒）：≥60幅/秒
5.6 重建算法：厂家自报
5.7 迭代重建等级：自报最高等级迭代算法
5.8 图像重建最大视野：厂家自报
5.9 图像重建最薄层厚：厂家自报
5.10 螺旋扫描最大螺距：厂家自报
5.11螺旋扫描最小螺距：厂家自报
6.图像质量
6.1 密度分辨率：≤5mm@0.3，10mGy
6.2 X/Y轴空间分辨率（lp/cm）：≥16
6.3 Z轴空间分辨率（lp/cm）：≥20
6.4 CT值精确度：厂家自报
6.5 噪声：厂家自报
6.6 单扇区时间分辨率（ms）：厂家自报
6.7 伪影抑制技术：厂家自报
7.主控台
7.1 计算机内存（GB）：≥64GB
7.2 计算机主频（GHz）：≥3.5GHz
7.3 硬盘数据容量（TB）：≥5TB
7.4 显示器尺寸（英寸）：≥27英寸
7.5 显示器数量：≥2个
7.6 显示器分辨率：≥2560×1440
7.7 DICOM 3.0接口：具备
7.8 同步并行处理功能：具备
7.9 并行重建功能：具备
7.10 HIS/LIS/PACS对接：原厂开放接口
7.11 数据自动备份：具备
8.高级图像后处理工作站
8.1 原厂工作站数量：≥1套
8.1.1 原厂工作站数量≥2套（技师端1台，医师端1台）（分项报价）
8.2 内存（GB）：≥64GB
8.3 主频（GHz）：厂家自报
8.4 硬盘容量（TB）：厂家自报
8.5 显示器尺寸（英寸）：≥27英寸
8.6 独立GPU：具备
9.临床应用功能
9.1 基础临床应用： 1、多平面重建（MPR） 2、最大密度投影（MIP） 3、最小密度投影（MinP） 4、曲面重建（CPR） 5、容积三维重建（VR） 6、区域生长 7、表面重建（SSD） 8、多种容积三维重建模板 9、三维仿真内窥镜显示功能 10、图像剪影功能 11、电影模式图像浏览功能 12、组织裁剪功能 13、可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 14、可随扫描曝光进行实时VR图像预览 15、多期增强扫描技术 16、CTA血管造影技术 17、CTU尿路造影技术 18、造影剂自动跟踪技术 19、小剂量团注跟踪测试技术 20、脑出血测量技术 21、脑容积测量技术 22、心脏成像：无需控制心率 23、其他：除以上所列如有其它的，厂家自报
9.2 高级临床应用 1、心血管成像及高级后处理软件包； 2、灌注成像及高级后处理软件包； 3、4D动态成像及高级后处理软件包； 4、能谱成像及高级后处理软件包； 5、头颈部血管分析高级后处理软件包； 6、体部血管分析高级后处理软件包； 7、心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包； 8、 结肠分析高级后处理软件包； 9、 肺结节分析高级后处理软件包； 10、 肺实质分析高级后处理软件包； 11、 肝脏评估高级后处理软件包； 12、 骨结构评估高级后处理软件包； 13、 齿科分析高级后处理软件包； 14、 肿瘤评估高级后处理软件包； 15、 图像融合高级后处理软件包； 16、 提供超真实物理渲染技术； 17、骨密度分析软件QCT。 18、需要提供厂家的各软件包详细说明
9.3心脏冠脉与心肌活性定量分析一站式成像
9.4急性脑卒中能谱一站式诊断
9.5肿瘤精准定性与分期评估
9.6全身血管能谱 CTA 成像
9.7肺部低剂量能谱成像
9.8骨肌系统能谱成像
9.9儿科低剂量低造影剂成像
9.10急诊创伤快速全身扫描
9.11 AI人工智能（包括但不限于以下）：肺结节自动检测、冠脉分析（包含CTA及FFR功能）、骨折智能分析、能谱，脑灌注分析、脑出血分析
9.12 4D动态成像（具备大范围动态血管成像功能)
9.13低剂量技术（具备低剂量全身扫描能力）
9.14能谱灌注一体化扫描
9.15胸痛三联征分析
9.16 能谱成像（能谱能级厂家自报）：
9.17 深度学习技术
9.18 智能定位技术
9.19 其他
二、商务与服务要求
预计保修年限：≥3年,自报每增加一年维保费用
保修范围：原厂整机全保（含球管（不限秒次）、高压发生器和探测器）
交付周期：签订合同生效后，接到采购人通知后30天内交付
设计使用年限：≥10年（以铭牌为准）
三、配置清单与验收
标准配置：厂家自报配置清单
选配配置：厂家自报
基本配套设施（分项报价）： 1.三通道高压注射器1套； 2.辐射防护用品（成人2套，儿童1套）； 3.8M显示器3套； 4.抽湿机1台； 5.空气消毒机1台（≥100立方）； 6.办公设备终端3套。
增配设施（分项报价）： 配置一： 1.高压注射器1套（需匹配采购人经遴选且在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统采购的注射针筒）； 2.辐射防护用品（成人2套，儿童1套，品项须按照该项目的职业病危害放射防护预评价报告和控制效果评价等相关防护标准的要求配备，单套品项包含但不限于铅衣、铅围裙（铅方巾）、铅围脖、铅帽子、铅手套）； 3.铅衣架1套； 4.病人监视系统1套（摄像头数量≥2个，满足其安装及视野无死角）； 5.除颤监护仪1台（具备手动除颤、自动体外除颤AED、起搏功能、心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、体温、无创血压等监护功能。）
增配设施（分项报价）： 配置二： 1.放射科AI质控平台； 2.基建项目的线缆只到配电间，设备到位后，配电间到CT和电缆和电缆线槽需由中标方负责。线槽需按预控评要求“覆盖3.0mmPb的铅皮，以确保防护墙的有效防护”
其他

## 附件1-3 项目三
附件1-3：
CT集中采购项目（项目三）
厂家/供应商名称（盖章）：
一、核心技术参数要求 | 是否满足采购需求（是/否） | 自报（最优技术参数） | 备注 | 具体说明资料所在页码位置
1. 机架系统
1.1 机架孔径（cm）：≥70cm
1.2 转速（s/r）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且机架物理转速≤0.23s/圈或单源等距探测器排数≥320排且机架物理转速≤0.28s/圈或双源探测器≥96排×2且且机架物理转速≤0.25s/圈或立体双层探测器≥128排×2且且机架物理转速≤0.27s/圈
1.3 滑环类型：厂家自报
1.4 机架倾斜角度：厂家自报
1.5 电机驱动方式：厂家自报
1.6 冷却方式：厂家自报
1.7 机架内置一体化心电监护：具备
1.8 数据链带宽（Gbps）：厂家自报
1.9 球管焦点到等中心的距离≤600mm
1.10球管焦点到探测器的距离≤1080mm
2. X射线系统
2.1 高压发生器实际功率（kW）：≥105kW（非等效）
2.2 最大输出管电压（kV）：≥140kV
2.3 最小输出管电压（kV）：≤80kV
2.4 球管电压档位：厂家自报
2.5 最大管电流（mA）：≥1000mA
2.6 最小管电流（mA）：≤10mA
2.7 独立X线球管数量：厂家自报
2.8 球管热容量（MHU）：等效热容量≥30MHU
2.9 球管最大散热率（KHU/min）：≥1600KHU/min
2.10 球管焦点：厂家自报 焦点个数及各焦点尺寸：
2.11 球管轴承技术：液态金属轴承
2.12 连续扫描时间：≥100s
2.13 球管寿命（万秒）：厂家自报
2.14 球管防爆/过温保护：具备
2.15 低剂量扫描技术：具备
2.16兼容性和系统稳定性：厂家自报球管、高压发生器的品牌和生产地
3.探测器系统
3.1 探测器材料：提供最新探测器技术材料（厂家自报材料名称）
3.2 探测器排数：单源探测器≥256排，或双源探测器≥96×2排，或双层探测器≥2×128排
3.3 每排探测器物理宽度（mm）：≤0.625mm
3.4 探测器层厚（mm）：≤0.625mm
3.5 Z轴覆盖宽度（mm）：提供单套探测器则Z轴覆盖范围≥160；提供双套探测器则每套探测器Z轴覆盖范围≥57.6；提供立体双层探测器则Z轴覆盖范围≥80
3.6 每排探测器单元数：厂家自报
3.7 每360°数据采集层数：单源探测器≥512层，或双源探测器≥384层，或双层探测器≥512层
3.8 探测器采样率（views/圈）：厂家自报
4.扫描床
4.1最大水平扫描范围（mm）：≥1700mm
4.2 扫描床最大水平移动速度（mm/s）：厂家自报
4.3 床板水平移动精度（mm）：厂家自报
4.4 一次性最大扫描范围（mm）：厂家自报
4.5 床面最大承重（kg）：厂家自报
4.6 床升降范围（mm）：厂家自报
4.7 床面材质：厂家自报
4.8 定位灯精度（mm）：厂家自报
4.9扫描床垂直升降最低≤450mm
4.10扫码床垂直升降最高≥1000mm
5.扫描与重建参数
5.1 最快单周扫描时间（s）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且机架物理转速≤0.23s或单源等距探测器排数≥320排且机架物理转速≤0.28s或双源探测器≥96排×2且且机架物理转速≤0.25s或立体双层探测器≥128排×2且且机架物理转速≤0.27s
5.2 最薄图像扫描层厚（mm）：≤0.625mm
5.3 最大扫描视野FOV（cm）：≥50cm
5.4 图像重建矩阵：≥1024x1024
5.5 重建速度（幅/秒）：≥60幅/秒
5.6 重建算法：厂家自报
5.7 迭代重建等级：自报最高等级迭代算法
5.8 图像重建最大视野：厂家自报
5.9 图像重建最薄层厚：厂家自报
5.10 螺旋扫描最大螺距：厂家自报
5.11螺旋扫描最小螺距：厂家自报
6.图像质量
6.1 密度分辨率：≤5mm@0.3，10mGy
6.2 X/Y轴空间分辨率（lp/cm）：≥16 lp/cm @10%MTF
6.3 Z轴空间分辨率（lp/cm）：≥20 lp/cm @0%MTF
6.4 CT值精确度：厂家自报
6.5 噪声：厂家自报
6.6 单扇区时间分辨率（ms）：厂家自报
6.7 伪影抑制技术：厂家自报
7.主控台
7.1 计算机内存（GB）：≥64GB
7.2 计算机主频（GHz）：≥3.5GHz
7.3 硬盘数据容量（TB）：≥5TB
7.4 显示器尺寸（英寸）：≥27英寸
7.5 显示器数量：≥2个
7.6 显示器分辨率：≥2560×1440
7.7 DICOM 3.0接口：具备
7.8 同步并行处理功能：具备
7.9 并行重建功能：具备
7.10 HIS/LIS/PACS对接：原厂开放接口
7.11 数据自动备份：具备
8.高级图像后处理工作站
8.1 原厂工作站数量：≥1套
8.1.1 原厂工作站数量≥2套（技师端1台，医师端1台）（分项报价）
8.2 内存（GB）：≥64GB
8.3 主频（GHz）：厂家自报
8.4 硬盘容量（TB）：厂家自报
8.5 显示器尺寸（英寸）：≥27英寸
8.6 独立GPU：具备
9.临床应用功能
9.1 基础临床应用： 1、多平面重建（MPR） 2、最大密度投影（MIP） 3、最小密度投影（MinP） 4、曲面重建（CPR） 5、容积三维重建（VR） 6、区域生长 7、表面重建（SSD） 8、多种容积三维重建模板 9、三维仿真内窥镜显示功能 10、图像剪影功能 11、电影模式图像浏览功能 12、组织裁剪功能 13、可随扫描曝光进行实时MPR图像预览 14、可随扫描曝光进行实时VR图像预览 15、多期增强扫描技术 16、CTA血管造影技术 17、CTU尿路造影技术 18、造影剂自动跟踪技术 19、小剂量团注跟踪测试技术 20、脑出血测量技术 21、脑容积测量技术 22、心脏成像：无需控制心率 23、其他：除以上所列如有其它的，厂家自报
9.2 高级临床应用 1、心血管成像及高级后处理软件包； 2、灌注成像及高级后处理软件包； 3、4D动态成像及高级后处理软件包； 4、能谱成像及高级后处理软件包； 5、头颈部血管分析高级后处理软件包； 6、体部血管分析高级后处理软件包； 7、心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包； 8、 结肠分析高级后处理软件包； 9、 肺结节分析高级后处理软件包； 10、 肺实质分析高级后处理软件包； 11、 肝脏评估高级后处理软件包； 12、 骨结构评估高级后处理软件包； 13、 齿科分析高级后处理软件包； 14、 肿瘤评估高级后处理软件包； 15、 图像融合高级后处理软件包； 16、 提供超真实物理渲染技术； 17、骨密度分析软件QCT。 18、需要提供厂家的各软件包详细说明
9.3心脏冠脉与心肌活性定量分析一站式成像
9.4急性脑卒中能谱一站式诊断
9.5肿瘤精准定性与分期评估
9.6全身血管能谱 CTA 成像
9.7肺部低剂量能谱成像
9.8骨肌系统能谱成像
9.9儿科低剂量低造影剂成像
9.10急诊创伤快速全身扫描
9.11 AI人工智能（包括但不限于以下）：肺结节自动检测、冠脉分析（包含CTA及FFR功能）、骨折智能分析、能谱，脑灌注分析、脑出血分析
9.12 4D动态成像（具备大范围动态血管成像功能)
9.13低剂量技术（具备低剂量全身扫描能力）
9.14能谱灌注一体化扫描
9.15胸痛三联征分析
9.16 能谱成像（能谱能级厂家自报）：
9.16.1能谱成像：单KeV成像最大能级≥200keV、单KeV图像能级≥160级
9.17 深度学习技术
9.18 智能定位技术
9.19 其他
二、商务与服务要求
预计保修年限：≥5年,自报每增加一年维保费用
保修范围：原厂整机全保（含球管（不限秒次）、高压发生器和探测器）
交付周期：签订合同生效后，接到采购人通知后30天内交付
设计使用年限：≥10年（以铭牌为准）
三、配置清单与验收
标准配置：厂家自报配置清单
选配配置：厂家自报
基本配套设施（分项报价）： 1.三通道高压注射器1套； 2.辐射防护用品（成人2套，儿童1套）； 3.8M显示器3套； 4.抽湿机1台； 5.空气消毒机1台（≥100立方）； 6.办公设备终端3套。
增配设施（分项报价）： 配置一： 1.增加后处理原厂工作站1套，加基础配置合计2套； 2.增加8M彩色显示器5套，加基本配套设施3套，合计共8套8M彩色显示器； 3.增加对比剂恒温箱1台； 4.增加病例监视系统1套； 5.增加AI医学辅助诊断系统2套。
增配设施（分项报价）： 配置二： 1.三通道高压注射器1套； 2.放射科会诊专业大屏幕98寸以上1块； 3.放射科专业阅片屏幕（6兆）6块； 4.AI辅助诊断5-10个板块； 5.报告结构化系统； 6.辐射防护用品（成人2套，儿童1套）。
增配设施（分项报价）： 配置三： 1.固定紫外线灯； 2.机房内外监控系统； 3.防护用品（1件成人铅帽、1件儿童铅帽、1件成人铅围脖、1件儿童铅围脖、1件成人铅连衣裙、1件长方形铅围裙60cmX120cm）共2套； 4.铅支架2个； 5.适用CT气体灭火器2套； 6.QAngio CT软件。
其他

## 附件2 设备报价
附件2：
CT集中采购市场调研设备报价单
项目类别：项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
序号 | 生产厂家 | 品牌 （按注册证填） | 型号 | 医疗器械生产许可证（生产商） | 单价（元） （包括设备价格以及标准配置、基本配套设置） | 产地 | 生产厂家是否中小微企业 | 设备质保年限 （如分开质保，请注明） | 备注
1
标准配置清单（厂家自报）：
序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 备注
基本配套设施清单：
序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 备注
1 | 三通道高压注射器 |  |  |  | 1套
2 | 辐射防护用品 |  |  |  | 3套 |  |  |  | 成人2套、儿童1套
3 | 8M显示器 |  |  |  | 3套
4 | 抽湿机 |  |  |  | 1台
5 | 空气消毒机 |  |  |  | 1台 |  |  |  | ≥100立方
6 | 办公设备终端 |  |  |  | 3套
选配配置清单（厂家自报）：
序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 备注
1
2
3
4
5
备注：表格请按要求填写完整（若无请用“/”表示），表格不够可自行添加。若涉及多个项目，请分开单独填报。
盖章： |  |  |  | 联系人及电话： |  |  |  | 日期：

## 附件3 增配设施报价
附件3：
CT集中采购市场调研增配设备报价单
项目类别：项目二（ ）、项目三（ ）
项目名称 | 配置 | 增配清单 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格、型号 | 单价 | 总价 | 备注
项目二 | 配置一 | 高压注射器 | 1 | 套
|  | 辐射防护用品 | 3 | 套 |  |  |  |  | 成人2套，儿童1套，品项须按照该项目的职业病危害放射防护预评价报告和控制效果评价等相关防护标准的要求配备，单套品项包含但不限于铅衣、铅围裙（铅方巾）、铅围脖、铅帽子、铅手套
|  | 铅衣架 | 1 | 套
|  | 病人监视系统 | 1 | 套 |  |  |  |  | 摄像头数量≥2个，满足其安装及视野无死角
|  | 除颤监护仪 | 1 | 台 |  |  |  |  | 具备手动除颤、自动体外除颤AED、起搏功能、心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、体温、无创血压等监护功能
配置一合计
项目二 | 配置二 | 放射科AI质控平台
|  | 基础装修外防护及电缆工程：线槽覆盖3.0mmPb的铅皮 | [6 empty] | 基建项目的线缆只到配电间，设备到位后，配电间到CT和电缆和电缆线槽需由中标方负责。线槽需按预控评要求：覆盖3.0mmPb的铅皮。
配置二合计
项目三 | 配置一 | 后处理原厂工作站 | 1 | 套
|  | 8M彩色显示器 | 5 | 套
|  | 对比剂恒温箱 | 1 | 台
|  | 病例监视系统 | 1 | 套
|  | AI医学辅助诊断系统 | 2 | 套
配置一合计
项目三 | 配置二 | 三通道高压注射器 | 1 | 套
|  | 放射科会诊专业大屏幕98寸以上 | 1 | 块
|  | 放射科专业阅片屏幕（6兆） | 6 | 块
AI辅助诊断5-10个板块
报告结构化系统
|  | 辐射防护用品 | [6 empty] | 成人2套，儿童1套
配置二合计
项目三 | 配置三 | 固定紫外线灯
机房内外监控系统
|  | 防护用品 | 2 | 套 |  |  |  |  | 1件成人铅帽、1件儿童铅帽、1件成人铅围脖、1件儿童铅围脖、1件成人铅连衣裙、1件长方形铅围裙60cmX120cm
|  | 铅支架 | 2 | 个
|  | 适用CT气体灭火器 | 2 | 套
QAngio CT软件
配置三合计
盖章： |  |  | 联系人及电话： |  |  |  |  | 日期：

## 附件4 耗材配件报价
附件4：
CT集中采购市场调研耗材、易损配件报价单
项目类别：项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
序号 | 注册证名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 产地 | 是否专机专用 | 报价（元） | 试剂折算每人份价格（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：表格请按要求填写完整（若无请用“/”表示），表格不够可自行添加。若涉及多个项目，请分开单独填报。
盖章： |  |  |  | 联系人及电话： |  |  |  | 日期：

## 附件5 同类项目业绩
附件5：
同类项目业绩
项目类别：项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 中标供应商 | 中标价（元） | 中标厂家 | 中标品牌 | 中标型号 | 设备维保期限
1
2
3
4
5
…
备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个（省内三甲医院优先）。
盖章： |  |  | 联系人及电话： |  |  |  | 日期：

## 附件6 售后服务方案及其他
附件6：
售后服务方案及其他
项目类别：项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
售后及其他 | 填报内容
（一）售后服务方案
（二）维保期满后每年维保收费标准 | 第一年： 第二年： 第三年：
（三）维保期满后需运行维护的内容
（四）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）
盖章： 联系人及电话： 日期：

## 附件7 市场同类设备对比表
附件7
市场同类设备对比表
项目类别：项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
序号 | 报名设备品牌型号 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 | 对比优势
1
2
3
…
备注： 1.提供符合技术参数要求的各品牌型号产品对比表，并详述产品竞争优势； 2.相关数据来源真实可查、内容准确无误。
盖章： |  | 联系人及电话： |  |  | 日期：

## 附件8 改进建议
附件8：
本次集中采购工作改进建议
项目类别：项目一（ ）、项目二（ ）、项目三（ ）
内容 | 改进建议
（一）设备参数
（二）配置清单
...
备注：采购需求是否存在倾向性条款、技术参数设置是否科学合理；若发现问题，请列明并给出优化建议。