# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441901-2026-06381

#### 采购项目编号：441901-2026-06381

#### 项目名称：X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)

#### 采购人：东莞市公立医院运营服务中心

#### 采购代理机构：东莞市交易咨询服务有限公司

## 第一章投标邀请

东莞市交易咨询服务有限公司受东莞市公立医院运营服务中心的委托，采用公开招标方式组织采购X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)

采购计划编号：441901-2026-06381

采购项目编号：441901-2026-06381

采购方式：公开招标

预算金额：9,100,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一）):

采购包预算金额：9,100,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | X射线计算机断层扫描仪（CT）（包一配置一） | 1(套) | 详见第二章 | 9,100,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：详见标的提供时间。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），或提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））：本采购包不专门面向中小企业采购。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。依据投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)①投标人须持有有效的《辐射安全许可证》，投标人如为生产企业：获得许可的种类和范围包括但不限于生产Ⅲ类射线装置；投标人如为经营企业：获得许可的种类和范围包括但不限于销售Ⅲ类射线装置。 ②投标人如为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》；所投产品为第二类或第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；(如国家另有规定，则适用其规定)；投标人如为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》。 注：以上均须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；东莞市交易咨询服务有限公司网（https://dgjz.dgzcjt.cn）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：东莞市公立医院运营服务中心

地址：广东省东莞市南城区三元路8号报业大厦五楼

联系方式：0769-21669316

#### 2.采购代理机构信息

名称：东莞市交易咨询服务有限公司

地址：广东省东莞市南城街道鸿福路199号312-313室

联系方式：0769-31000574

#### 3.项目联系方式

项目联系人：易工

电话：0769-31000574

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：东莞市交易咨询服务有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

本项目采用带量采购，统采分签模式，牵头单位为东莞市公立医院运营服务中心。各采购包由“采购标的数量及配置要求”中各配置对应医院分别与对应采购包的中标人签订合同。供应商应根据所投设备的情况，提供所投设备的使用操作及维护保养、综合性能及临床使用情况、售后服务和质量保证承诺的相关方案。

“采购标的数量及配置要求”系根据各医院临床需求分别配置，投标人应按所投包号对应的配置清单完整提供，不得缺项。各包之间的配置差异仅为满足不同医院的个性化临床诊疗工作需求。

（一）总体要求说明：

1、标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。

2、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

3、投标人应对采购需求中的服务指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

4、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

5、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

6、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7、涉及软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

8、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

9、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

10、不允许中标供应商转包、分包项目内容。

11、中型、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。

12、需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策等。

（二）其他说明：

1、本项目开标方式为远程开标。参与全流程云平台采购项目的供应商登录云平台通过“新供应商开标大厅”进行签到及投标（响应）文件的解密，签到需在开标时间前30分钟内完成，不需要委派代表前往开标现场。

2、供应商电脑需提前安装CA签章客户端，并运行CA证书。

3、请各投标人在保管好CA证书的密码，如遗忘，请及时重置，以免影响投标文件的解密。

（三）需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（四）本国产品政策要求

本项目涉及本国产品清单

采购包1(X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一）):

| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用X 线诊断设备 | X射线计算机断层扫描仪（CT）(包一配置一） | X射线计算机断层扫描仪（CT）(包一配置一） |

注：供应商主张享受本国产品政府采购支持政策的，所投产品应当符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）相关要求，须在投标 / 响应文件中提交《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的证明文件；采购项目或采购包含有多种产品的，另行提供《关于本国产品比例的承诺函》（格式详见投标 / 响应文件格式）。

【重要编制文件提示】

1.仅当供应商需要享受本国产品优惠政策时，应当完整提交上述函件；未出具《关于符合本国产品标准的声明函》，不予适用本国产品相关支持政策；

2.声明函、承诺函须严格采用招标文件给定格式，加盖公章，缺项、无盖章将被认定为无效材料；

3.函件填报内容须真实、准确，若存在虚假声明，按虚假响应/ 投标依法追究相应责任；

4.若投标产品全部不属于本国产品，可不提交上述两份函件，同时不再享受本国产品优惠。

（五）异常低价审查

根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人（供应商）的异常低价进行审查。

（一）如投标人（供应商）报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（六）附件

附件1：

资格条件承诺函

我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺内容的真实性、合法性和有效性负责，如有虚假承诺的，接受按照政府采购相关规定进行处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

附件2：

政府采购履约担保函

编号：

XX医院      :

鉴于XX公司 （以下简称供应商）在贵单位的 XX医院X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目（采购编号：XX） 中标，应供应商的申请，我方兹同意为供应商《 XX医院采购合同 》（以下简称主合同）开立以你方为受益人的不可撤销、见索即付履约担保函，本保函有效期至售后服务期限届满后2年，以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.招标文件要求、投标文件响应和主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按招标文件要求、投标文件响应和未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物和提供售后服务的；

（2）履约保函有效期须至项目售后服务期限届满后2年。如在合同签订前提交的保函有效期,未能覆盖项目使用验收合格，你方和供应商双方确认的售后服务期截止时间，则供应商应在使用验收合格后两个月内无条件办理续保手续。如供应商未能按要求进行续保，则采购人在履约保函有效期届满前90个日历日内，向出具保函的商业银行或担保公司提出保函担保金额全额支付；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的XX%数额为¥XX元（大写：人民币XXX），币种为人民币。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货和提供售后服务期限届满后2年内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物和提供售后服务的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在十个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物和售后服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

联系人：XXX  联系电话：XXX

保证人：XX公司（公章）

XX年XX月XX日

附件3：

采购合同履约保险凭证

致被保险人

鉴于你方              (招标方/被保险人)接受投保人              (投标方)参加            采购项目（项目编号：           ）的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》,我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一 、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额(最高限额):人民币(¥     元)

上述全部保险单的保险金额随我公司的赔付而递减。

三、本保险的保证期间自      年 月  日起 至     年  月  日，在此保证期间内若投保人未履行合同约定，被保险人在保证期间及其届满后2年内可向我公司发起索赔。保证期间届满前，主合同约定的货物和售后服务全部验收合格的，自验收合格日起，我公司保证责任自动终止。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，出现下列情形的，在收到你方索赔通知30个工作日内，以上述保险金额为限，向你方支付索赔金额。

(一)投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

(二)投保人供应采购标的存在规格、型号、数量、质量或者技术参数等不符合《采购合同》约定的；

（三）投保人未履行合同约定的安装、调试、培训、维保等售后服务义务；

（四）未经采购人书面同意，擅自将中标项目整体转让或分包的；

（五）招标文件要求、投标文件和主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形；

（六）其他违反《采购合同》主要义务，造成你方经济损失的情形；

（七）保险凭证的保证期须至项目售后服务期限届满后2年。如在合同签订前提交的保险凭证保证期，未能覆盖项目使用验收合格后，你方和投保人双方确认的售后服务期截止时间，则投保人应在项目验收合格后两个月内无条件办理续保手续。如投保人未能按要求进行续保，则你方可在保险凭证有效期届满前90个日历日内，向我公司提出保险凭证金额全额支付。

五、索赔文件

(一)经被保险人加盖被保险人公章的书面《索赔通知书》原件，通知须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

(1)投保人未履行采购合同相关义务；

(2)投保人的违约事实。

(二)保险单；

(三)《采购合同》副本及证明违约事实的初步证据（如：交货延迟记录、验收不合格报告、服务未响应记录、分包证明等）。

六 、保险公司承诺在索赔条件成就时及时、足额赔付，不设不合理障碍，应在收到索赔文件15个工作日作出是否赔付决定，逾期未答复视为同意赔付。未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向被保险人所在地有管辖权的人民法院（东莞市第一人民法院）提起诉讼。

八、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人(盖章)：

地址：

电话：

开立日期：     年    月   日

附件4：

售后服务承诺书

致：

本公司参加项目名称：                    的政府采购活动，并作出以下书面承诺：

若本公司有幸中标，本公司承诺本项目售后服务期：      年；售后服务期自采购人验收合格之日起算，在售后服务期内，售后服务由原厂提供，针对此产品产生的如维修、保养、安全性升级等行为产生的一切费用由本公司承担，售后服务期间保证机器每年的完好率不低于95%（即每年故障停机天数≤18天，不足一年的，按比例计算），每超出1天，售后服务期顺延2天；在验收前我公司将提供产品生产厂家出具的售后服务期承诺书（承诺对象需明确指向   XX   医院及本采购项目标的产品，售后服务期与投标文件响应时间一致，由产品生产厂家和本公司加盖公章）。

售后服务期承诺函作为验收必需资料之一，本公司提供后方可进行项目验收。若在接到采购人催交通知之日起30个自然日内仍未提供，采购人有权终止合同，本公司承担相应的违约责任。

如涉及医院信息系统接入要求，须无条件向采购人开放端口及端口文件，且必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，按采购人的要求开放设备的接口、定制开发或修改和设备相关的软件系统并承担各项相关费用。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件5：

分项报价承诺函

致：

本公司参加项目名称：                    的政府采购活动，并作出以下书面承诺：

若本公司有幸中标，本公司承诺在采购合同签订前，根据采购人要求和响应的配置中可单独实现使用功能的设备，在分项限价内进行分项报价（分项报价格式详附件6《分项报价表》），我方提交的分项报价符合市场规律和国家省市各级政府对医院固定资产管理要求。

贵院有权就该价格的合规合理性进行问询，我司应予合理解释。若我司无法按要求提供合规合理性的分项报价，由此造成的损失由我司自行承担，并承担相应的违约责任。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件6：

分项报价表

| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机断层扫描（CT） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 高压注射器 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 专用操作台 | 2 | 张 |  |  |  |  |
| 4 | 专用转椅 | 4 | 把 |  |  |  |  |
| 5 | 医用显示器（6M） | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 病人监视系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 医患对讲系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 防护用品 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | ...... | ... | ... |  |  |  |  |

（注：该分项报价表由中标人在签订合同前提供，投标阶段无需提供，此处为参考格式，具体清单内容以各采购包实际中标配置清单为准，分项报价之和应与投标总报价保持一致）

二、技术参数要求

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））

第一部分技术参数要求（适用于本采购包全部设备）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机架系统 |
| ▲ | 1.1 | 机架孔径（非拆卸外壳状态）≥78cm（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ★ | 1.2 | 转速≤0.28s/r（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 1.3 | 滑环类型：低压滑环 |
|  | 1.4 | 机架倾斜方式：物理倾斜或数字倾斜 |
|  | 1.5 | 电机驱动方式：线性马达或电磁直驱 |
|  | 1.6 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷 |
|  | 1.7 | 快速摆位功能：机架控制面板具备快捷操作功能，可通过单键、组合键或触摸屏等方式快速到达预设检查体位，支持自定义常用检查部位 |
|  | 1.8 | 心电监护功能：具备心电监护及心电图显示系统，支持ECG实时监测；可采用机架内置一体化方案或外接/床旁集成等效方案，实现扫描过程中心电信号稳定采集与显示功能 |
|  | 1.9 | 机架信息显示系统：机架具备信息显示功能，可采用内置触控屏、外置触控面板或显示屏等显示方式，显示信息包括但不限于床位、曝光时间、患者信息、ECG信号等 |
|  | 2 | X射线系统 |
| ▲ | 2.1 | 单个高压发生器实际功率（非等效值）≥100kW（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 2.2 | 最大输出管电压≥140kv |
|  | 2.3 | 最小输出管电压≤60kV |
|  | 2.4 | 球管电压档位≥6档 |
| ▲ | 2.5 | 单个球管最大管电流≥800mA（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 2.6 | 最小管电流≤10mA |
|  | 2.7 | 独立X线球管数量≥1套 |
| ▲ | 2.8 | 球管等效热容量≥30MHU（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ▲ | 2.9 | 球管阳极最大散热率：≥1600KHU/min（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 2.10 | 球管焦点：最小焦点≤0.4mmx0.8mm ，最大焦点≥1.1mmx1.2mm |
|  | 2.11 | 球管轴承技术：采用液态金属轴承、滚珠轴承、气体轴承等球管轴承技术。 |
|  | 2.12 | 连续扫描时间≥60秒 |
|  | 3 | 探测器 |
| ★ | 3.1 | 探测器排数≥256排（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 3.2 | 每排探测器物理宽度≤0.625mm |
|  | 3.3 | 探测器层厚≤0.625mm |
| ▲ | 3.4 | 探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度：≥160mm（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ▲ | 3.5 | 每排探测器单元数≥890个（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 3.6 | 每360°数据采集层数≥512层 |
|  | 3.7 | 探测器采样率≥4500views/圈 |
|  | 4 | 扫描床 |
|  | 4.1 | 最大水平扫描范围≥2000mm |
|  | 4.2 | 扫描床最大水平移动速度≥300mm/s |
|  | 4.3 | 床板水平移动精度≤±0.25mm |
| ▲ | 4.4 | 一次性最大扫描范围（从头到足方向，一次性螺旋扫描可以覆盖的范围）≥2000mm（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 4.5 | 床面最大承重≥220kg |
|  | 4.6 | 床升降范围（最低位和最高位）：最低位≤500mm、最高位≥920mm |
|  | 4.7 | 配套头托、膝垫、绑带等附件 |
|  | 4.8 | 定位装置精度≤±1mm |
|  | 5 | 扫描与重建参数 |
|  | 5.1 | 最薄图像扫描层厚≤0.625mm |
|  | 5.2 | 最大扫描视野FOV≥50cm |
|  | 5.3 | 图像重建矩阵≥1024x1024 |
|  | 5.4 | 重建速度≥80幅/秒 |
|  | 5.5 | 重建算法：提供投标产品最新迭代重建算法或基于人工智能的图像重建算法，有效降低辐射剂量同时保证图像质量，算法级别或强度可调（提供算法名称及技术白皮书说明） |
|  | 5.6 | 图像重建最大视野≥50cm |
|  | 5.7 | 图像重建最薄层厚≤0.625mm |
|  | 6 | 图像质量 |
| ▲ | 6.1 | 密度分辨率：使用≤5mm直径圆形物体测量，密度差 0.3%，剂量≤10 mGy（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 6.2 | 空间分辨率XY平面MTF（MTF=10%）≥17lp/cm |
|  | 6.3 | 空间分辨率Z平面MTF（MTF=10%）≥12lp/cm |
|  | 6.4 | 噪声≤0.35% |
|  | 7 | 主控台 |
|  | 7.1 | 计算机内存≥64GB |
|  | 7.2 | 计算机主频≥3.5GHZ |
|  | 7.3 | 硬盘数据容量≥3.5TB |
|  | 7.4 | 医学专用显示器尺寸≥19英寸 |
|  | 7.5 | 扫描工作站显示器个数≥2个 |
|  | 7.6 | 医学专用显示器分辨率≥1920×1200 |
|  | 7.7 | DICOM 3.0接口：具备 |
|  | 7.8 | 同步并行处理功能：具备 |
|  | 7.9 | 并行重建功能：具备 |
|  | 8 | 高级图像后处理工作站 |
|  | 8.1 | 图像后处理工作站：提供图像后处理工作站，可采用服务器式架构或独立工作站架构，支持网络访问和多终端并发处理，工作站终端数量≥2套 |
|  | 8.2 | 内存≥64GB |
|  | 8.3 | 主频≥2.1Ghz |
|  | 8.4 | 硬盘容量≥3TB |
|  | 8.5 | 医学专用显示器尺寸≥23英寸 |
|  | 8.6 | 具备满足临床需求的图像处理能力，采用独立GPU技术方案，支持三维重建、血管成像、灌注成像等高级后处理功能的流畅运行 |
|  | 9 | 临床应用软件 （若以下文字描述与各投标人所投产品软件或技术命名存在差异的，请投标人按本条临床功能匹配自有产品技术名称进行应答描述） |
|  | 9.1 | 多平面重建（MPR） |
|  | 9.2 | 最大密度投影（MIP） |
|  | 9.3 | 最小密度投影（MinP） |
|  | 9.4 | 曲面重建（CPR） |
|  | 9.5 | 容积三维重建（VR） |
|  | 9.6 | 区域生长 |
|  | 9.7 | 表面重建（SSD） |
|  | 9.8 | 多种容积三维重建模板 |
|  | 9.9 | 三维仿真内窥镜显示功能 |
|  | 9.10 | 图像剪影功能 |
|  | 9.11 | 电影模式图像浏览功能 |
|  | 9.12 | 组织裁剪功能 |
|  | 9.13 | 多期增强扫描技术 |
|  | 9.14 | CTA血管造影技术 |
|  | 9.15 | CTU尿路造影技术 |
|  | 9.16 | 造影剂自动跟踪技术 |
|  | 9.17 | 小剂量灌注跟踪测试技术 |
|  | 9.18 | 脑出血测量技术 |
|  | 9.19 | 脑容积测量技术 |
| ▲ | 9.20 | 心脏成像：具备心脏冠脉成像功能，支持单心动周期或多心动周期采集模式，可适应不同心率条件下的临床需求。具备心脏成像及高级后处理软件包（包括但不限于狭窄分析、斑块分析、钙化积分分析、心功能分析）（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书或产品技术白皮书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ▲ | 9.21 | 高级血管成像及高级后处理软件包（包括但不限于静脉血管成像CTV、冠脉CCTA、头颈部血管、体部及四肢血管、能谱血管成像）（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书或产品技术白皮书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ▲ | 9.22 | 灌注成像及高级后处理软件包，并具备动态心肌灌注成像功能，探测器覆盖范围≥16cm，支持全心肌灌注分析（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书或产品技术白皮书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ▲ | 9.23 | 具备动态成像功能，支持时间分辨率的动态序列采集与后处理分析（如动态灌注、动态血管成像等）（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书或产品技术白皮书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
| ▲ | 9.24 | 具备能量成像或能谱成像功能，支持多能量数据采集与物质分离分析（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书或产品技术白皮书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 9.24.1 | 能谱成像最大覆盖宽度≥8cm |
|  | 9.24.2 | 能够产生keV单能量图，并支持伪彩显示 |
|  | 9.24.3 | 能够产生能谱曲线 |
|  | 9.24.4 | 能提供有效原子序数图 |
|  | 9.24.5 | 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图 |
|  | 9.24.6 | 能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示 |
|  | 9.24.7 | 可进行物质密度测定 |
|  | 9.24.8 | 可提供物质成分直方图、物质成分折线图、物质成分饼图等常见统计图表 |
|  | 9.24.9 | 能谱基物质成像 |
|  | 9.24.10 | 可在基物质图像上标注物质密度信息 |
|  | 9.24.11 | 能够提供虚拟平扫功能 |
|  | 9.24.12 | 可支持单能量功能分析并导出平台 |
|  | 9.24.13 | 能谱分析功能可以在主机或工作站上进行 |
|  | 9.25 | 具备低剂量扫描技术 |
| ▲ | 9.26 | 具备智能辅助技术，包括但不限于自动定位、扫描规划、自动/智能去床板、自动/智能骨去除等功能（需提供注册证及其附件技术要求，或注册检验报告，或产品说明书或产品技术白皮书作为证明材料；注册证附件、注册检验报告是该产品进行备案或注册时，向药品监督管理部门提交的产品技术要求、产品说明书和产品检验报告） |
|  | 9.27 | 支持心、脑联合成像功能，可在同一检查流程内完成心脏及脑 血管评估（允许采用一次扫描或分次扫描方案） |
|  | 9.28 | 胸痛三联征专用分析（主动脉、冠脉、肺动脉一次性成像） |
|  | 9.29 | 一站式手术中导航/计划 |
|  | 9.30 | 肿瘤一站式检查（常规+灌注+能谱） |
|  | 9.31 | 具备基于人工智能或深度学习的图像重建算法，可降低辐射剂 量并优化图像质量 |
|  | 9.32 | 具备超真实物理渲染技术 |
|  | 9.33 | 具备图像融合高级后处理功能 |
| ★ | 10 | 医疗器械分类管理要求： |
|  | 10.1 | 所采购的X射线计算机断层扫描仪、除颤监护仪属于中国医疗器械注册管理范围内，根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》规定及最新调整公告，属于第Ⅲ类分类管理级别医疗器械。所投产品应获得监督管理部门的Ⅲ类分类等级的注册许可，取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。供应商提供有效期内《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。自《医疗器械分类目录》实施之日（2018年8月1日）起，如国家药品监督管理局对货物的分类管理进行调整的，请投标人提供分类调整的相关证明文件（包括公告内容及附件）。 |
|  | 10.2 | 所采购的高压注射器属于中国医疗器械注册管理范围内，根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》规定及最新调整公告，属于第Ⅱ类分类管理级别医疗器械。所投产品应获得监督管理部门的Ⅱ类或以上分类等级的注册许可，取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。供应商提供有效期内《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。自《医疗器械分类目录》实施之日（2018年8月1日）起，如国家药品监督管理局对货物的分类管理进行调整的，请投标人提供分类调整的相关证明文件（包括公告内容及附件）。 |
|  | 10.3 | 所采购的软件配置，根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》规定及最新调整公告，供应商须按照第二部分采购标的数量及配置要求中各配置的软件配置所标注的医疗器械注册证分类等级，相应提供所投产品获得监督管理部门Ⅱ类或Ⅲ类分类等级的注册许可，并取得监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。供应商提供有效期内《中华人民共和国医疗器械注册证》（注册证附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。自《医疗器械分类目录》实施之日（2018年8月1日）起，如国家药品监督管理局对货物的分类管理进行调整的，请投标人提供分类调整的相关证明文件（包括公告内容及附件）。 |
|  | 10.4 | 所采购的防护用品属于中国医疗器械注册管理范围内，根据国家药品监督管理局于2017年8月31日发布的《医疗器械分类目录》规定及最新调整公告，属于第Ⅰ类管理级别医疗器械。所投产品应获得监督管理部门的I类注册备案或Ⅱ类、Ⅲ类分类等级的注册许可，并取得监督管理部门颁发的《第一类医疗器械备案凭证》（或《第一类医疗器械备案编号告知书》）或相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》。供应商提供《第一类医疗器械备案凭证》（或《第一类医疗器械备案编号告知书》）（如有《第一类医疗器械备案信息表》须一并提供）或提供有效期内《中华人民共和国医疗器械注册证》（附页及附件“产品技术要求”，须一并提供）。自《医疗器械分类目录》实施之日（2018年8月1日）起，如国家药品监督管理局对货物的分类管理进行调整的，请投标人提供分类调整的相关证明文件（包括公告内容及附件）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

第二部分 采购标的数量及配置要求

配置一：东莞市石碣医院

1.基础配置清单

| 参数性质 | 采购标的 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | X射线计算机断层扫描仪（CT）（包一配置一） | 1、X射线计算机断层扫描仪1套； 1.1X线球管 1套； 1.2探测器 1套； 1.3高压发生器 1套； 1.4扫描机架 1套； 1.5扫描床及组件 1套； 1.6操作控制台 1套； 1.7原厂后处理工作站2套； 1.8控制台及后处理工作站不间断电源（UPS） 2套； 1.9稳压电源、电源分配柜 1套； 1.10临床应用软件 1套； 1.11CTU尿路造影技术 1套； 1.12肝脏评估高级后处理软件包（含肝脏三期扫描技术）1套； 1.13结肠分析高级后处理软件包（含虚拟结肠镜）1套； 1.14虚拟内窥镜功能（含结肠镜、胃镜等）1套； 1.15多期增强扫描技术（肝脏、胰腺等）1套； 1.16骨结构与骨科分析 1套； 1.17齿科软件包 1套； 1.18智能扫描导航系统 1套； 1.19三维后处理软件包 1套； 1.20低剂量扫描技术 1套； 1.21能谱成像技术 1套； 1.22深度学习重建算法 1套； 1.23灌注成像技术 1套； 1.24神经与卒中高级后处理软件 1套； 1.25胸部与肺部分析（支持肺部三维可视化、支气管树提取、肺叶分割、体积测量、随访对比分析等功能，可与肺结节CT影像辅助软件数据互通或独立运行）1套。 | 东莞市石碣医院 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |  |

2.硬件配置及软件配置（在基础配置清单全部满足的基础上，叠加本配置全部硬件、软件，不允许缺项）

| 参数性质 | 采购标的 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | X射线计算机断层扫描仪（CT）（包一配置一） | 包一配置一硬件配置： 1、须满足第二部分采购标的数量及配置要求“1.基础配置清单”中全部要求； 2、高压注射器（三通道） 1套（非专机专用耗材，需匹配在国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统采购的耗材）； 3、专用操作台 2张； 4、专用转椅 4把； 5、医用显示器（≥8M）5台； 6、办公设备终端3套（含配置：CPU：≥16核、内存≥128GB、显卡：≥24GB、存储：≥2TB固态。显示器：≥32英寸4K） 7、病人监视系统 1套（摄像头数量满足其安装及视野无死角）； 8、医患对讲系统 1套； 9、防护用品 3套（成人2套，儿童1套，品项须按照该项目的职业病危害放射防护预评价报告和控制效果评价等相关防护标准的要求配备，单套品项包含但不限于铅衣、铅围裙（铅方巾）、铅围脖、铅帽子、铅手套、长方形铅床单60cm×120cm）、铅连衣裙、铅衣支架2个； 10、除颤监护仪 1台（具备手动除颤、自动体外除颤（AED）、起搏功能；具备心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、体温、无创血压等监护功能。） 11、空气抽湿机1套； 12、放射科会诊专业大屏幕98英寸以上1台。 | 1 | 套 | 9,100,000.00 | 东莞市石碣医院 |
|  |  | 包一配置一软件配置（各1套）： 1、肺结节CT影像辅助软件 1套 2、肺炎CT影像辅助分析与评估软件 1套 3、冠脉CT造影图像血管狭窄辅助软件 1套 4、冠状动脉CT血流储备分数计算软件 1套 5、颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助软件 1套 6、缺血性卒中CT图像辅助评估软件 1套 7、脑缺血CT灌注图像辅助评估软件 1套 8、颅内出血CT影像辅助分析软件 1套 9、骨密度分析系统（QCT） 1套 10、骨折CT图像辅助软件 1套 11、CT门控钙化积分智能分析软件 1套 12、CTA冠脉斑块智能分析软件 1套 13、CT心肌灌注智能分析软件 1套 14、放射质控软件1套 注：序号1-12要求Ⅱ类或Ⅲ类医疗器械注册证，提供的医疗器械注册证的适用范围中体现上述对应功能即可。序号1-14应配套相应服务器等附件，开通接口连接PACS系统服务，实现软件功能正常使用，所产生的费用包含在投标报价中。 |  |  |  |  |

说明：以上为基本配置要求，投标人在本配置清单的基础上根据以上主要技术参数/要求响应的情况增加并填报所投产品的实际配置名称和详细明细及数量，并提供承诺函【格式自拟】。

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订生效后，经甲方确认30天内完成设备供货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,包一配置一：1.在货物到货采购人核对设备数量、型号无误的前提下，采购人通知中标人开具发票，采购人收到中标人提供的正规对应金额发票后，10个工作日内支付合同总价的60%；2.在2026年度广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目专项债资金到账且货物通过采购人验收合格的前提下，采购人收到中标人提供的正规对应金额发票后10个工作日内支付合同总价40%。（广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目专项债资金到账具体以发债主体部门为准）。 本合同的金额为财政性资金，严格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本合同规定的义务，也不得以此追究采购人逾期付款的责任。 注：（1）若中标人为中小企业，应根据《转发广东省财政厅 广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（东财【2022】76号）规定调整支付方式 （2）中标人提供发票迟延的，采购人有权迟延支付款项。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：★验收要求： 一、履约验收主体：验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。 二、验收标准：货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 三、履约验收时间：采购人于收到中标人验收申请后7日内组织履约验收。 四、其他： 1.所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试，相关费用已包含在投标报价中。 2.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.售后服务期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则售后服务期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。 6.售后服务承诺：中标人承诺质保期内按采购人要求（包括口头及书面要求）提供售后服务。对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同质量的设备以供采购人临时使用。 7.售后服务期内对故障的报修，如中标人未能做到上述的服务承诺，则采购人可自行维修或委托第三方维修，因此产生的费用由中标人承担，中标人继续承担质保责任至质保期满。 8.售后服务期满后的服务承诺：中标人承诺质保期满后按照本条约定对采购人提供维修保养服务。若有零部件出现故障的，由中标人负责更换及维修，只收取材料费，不收取维护费和人工费。如货物出现故障影响正常使用的，采购人可要求中标人在指定期限内完成维修，除零部件更换费用，采购人无须向中标人支付任何费用。如指定期限内货物经维修后设备仍不能正常使用、经有资质第三方机构鉴定为货物本身质量问题的，采购人有权要求中标人承担鉴定费用、并在设备经检测出本身存在质量问题之日起两日内更换货物并无需支付任何款项。 9.凡设置了权限的设备，必须向甲方提供密码，费用由乙方承担。 10.中标人应提供离采购人最近的质保服务地址、验收负责人和设备报修联系方式。（在合同附件，设备配置清单内列明相关信息） 11.接口要求： （1）本采购包所有需要与计算机连接设备，中标人须无条件向采购人开放端口（包括但不限于HL7网络协议、HIS接口），端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，提供所投仪器的数字接口及相应的文档，并确保可以接入医院信息系统；仪器安装时，需包括对采购人相关系统的对接，且系统对接时产生的费用均由中标人支付，采购人不再支付任何费用。中标人须提供中文技术文档、技术支持。本条要求作为项目验收的条件之一。医院内设备的对接时间以采购人通知为准。 （2）中标人须按规范完成安装工作，主要是要保证设备能与采购人原有网线、电线、气体管道连通使用、接入设备间配电箱接口。设备费用包含设备要连通、连接采购人原有网线、电线、气体管道、接入设备间配电箱接口的中间费用，上述费用由中标人承担，采购人不再额外支付任何费用。 12.中标人需在验收环节前，向采购人提供由原厂或其他具有合法资质的维保单位出具的维修承诺函或相应合同证明，确保设备在质保期内免费维修服务有保障；上述承诺文件作为项目验收的前提条件之一，并构成本合同的组成部分。 13.验收及售后服务期内，若发现设备存在非人为质量问题、翻新、返修、串货、低配替代、资料造假、无法溯源、无法正常对接系统、性能不达标等问题，采购人有权无条件要求中标人免费退货、换货、重新供货、重新安装调试，产生的一切运费、拆装费、人工费、损失费由中标人承担，且采购人有权要求中标人支付合同总价款 1 %违约金。 14.本项目所有供货、安装、调试、对接、资料、售后承诺、原厂维保函全部达标后方可验收，任一条件不满足，采购人有权不予验收、顺延验收周期，不承担任何工期及付款违约责任。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他 账号：采购人指定账户（单位基本账户） 户名：采购人指定账户（单位基本账户） 开户行：采购人指定账户（单位基本账户） 支票提交方式：按采购人要求执行 汇票、本票提交方式：按采购人要求执行 说明：★履约保证金要求： 1.中标人在采购结果公告之日起10个自然日内，签订合同前须递交履约保证金，履约保证金或履约保函或履约保险凭证担保金额为中标价的5%。中标人无正当理由，未在中标通知书发出之日起10个自然日内提交履约保证金/保函/保险凭证，视为中标人放弃中标资格，拒绝与采购人签订合同。若因不可抗力或银行审批流程等非中标人可控因素导致逾期，中标人应在逾期后3个工作日内提交书面说明及证明材料，经采购人书面确认后，可适当延长递交期限，但延长期限不得超过3个工作日。逾期仍未递交导致合同无法按时签订的，视为中标人放弃中标资格，拒绝与采购人签订合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明“采购编号、包号、履约保证金”。 2.履约保证金可以采用以下任何一种形式： 2.1.若采用保证金（银行转账、电汇等）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到账（以银行收到为准），到期后无息退还。 2.2.若采用履约保函方式：履约保函开具应选择商业银行或专业担保机构。保函应为不可撤销、见索即赔。如中标人未能按招标文件要求、投标文件响应和采购合同约定提供货物和售后服务，采购人向出具保函的商业银行或担保公司提出保函担保金额全额支付。 2.3若采用履约保险凭证方式：履约保险凭证应选择专业保险公司。如中标人未能按招标文件要求、投标文件响应和采购合同约定提供货物和售后服务，采购人向出具保险凭证的保险公司提出保险金额全额支付。 备注：履约保函和履约保险凭证格式详见第二章采购需求中的附件2《政府采购履约担保函》、附件3《采购合同履约保险凭证》。中标人在签订合同前，如递交为履约保函或履约保险凭证，须按此格式提交。 3.履约保函/保险的续期：履约保函/保险的有效期/保证期须至项目售后服务期限届满后2年。如在合同签订前提交的保函/保险有效期/保证期未能覆盖项目使用验收合格后中标人和采购人双方确认的售后服务期截止时间，则中标人应在使用验收合格后两个月内无条件办理续保手续。如中标人未能按要求进行续期，则采购人在履约保函/保险的有效期/保证期届满前90个自然日内，向出具保函/保险的机构提出保函/保险中的担保/证明金额全额支付。 4.履约保证金退还： 4.1验收合格后，中标人和采购人双方须确认项目售后服务期截止时间。在售后服务期内，中标人按招标文件要求、投标文件响应和采购合同约定提供货物和售后服务的，在项目售后服务期期满后，中标人向采购人提交退还履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件或履约保函/保险复印件、采购项目验收报告、中标通知书复印件，采购人在收齐以上资料28天内办理履约保证金退还手续。 4.2在售后服务期内，中标人未能按招标文件要求、投标文件响应和采购合同约定提供货物和售后服务的，采购人按合同约定向中标人收取违约金。违约金由采购人在中标人办理履约保证金退还时相应扣除。 5.履约保证金将不予退还的情况： 5.1中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人不予退还其履约保证金； 5.2中标人履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益的，采购人不予退还其履约保证金； 5.3履约保函/保险有效期须至项目售后服务期限届满后2年。如在合同签订前提交的保函/保险有效期/保证期未能覆盖项目使用验收合格后采购人和中标人双方确认的售后服务期截止时间，则中标人应在验收合格后两个月内无条件办理续保手续。如中标人未能按要求进行续保，则采购人在履约保函/保险有效期/保证期届满前90个自然日内，向出具保函/保险的机构提出保函/保险中的担保/证明金额全额支付，并不予退还。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，报价要求，（1）本项目报价形式为总价报价，投标人报价不得超过采购包预算，分项报价不得超过了对应单项设备采购预算，否则投标无效。（2）投标报价包括但不限于货物及所需附件的设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、人工、保险、试运行、培训、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。（3）投标人必须对本采购包的全部内容进行投标报价，不可有缺漏。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 |  | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 |  | 售后服务要求 | （1）售后服务期：X射线计算机断层扫描仪（CT）、高压注射器、医用显示器、除颤监护仪整机5年，其余配套第三方产品按生产厂家售后标准年限提供。 （2）售后服务期结束后应保证原厂整机年维保费(包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务)不得高于设备总价的8%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。 （3）售后服务期由采购人项目验收合格之日起算，售后服务由原厂提供；售后服务期间保证机器的完好率不低于95%（即每年故障停机天数≤18天，不足一年的，按比例计算），每超出1天，售后服务期顺延2天；开放设备接口以接入到医院的相关信息系统，期间接口开放、改造、连接等费用均已包含在投标报价中。投标人须提供加盖投标人公章的承诺书（详见第二章采购需求中的附件4《售后服务承诺书》格式），承诺本项目所投设备售后服务期内可享受设备生产厂家原厂保修服务，保修服务所需费用均已包含在本项目投标报价中。 （4）售后服务期，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则售后服务期相应顺延。如停用时间累计超过30天则售后服务期重新计算。 （5）提供用户操作手册和维修手册。 （6）免费提供操作培训和维修培训。 （7）售后服务期内，所有服务由中标人免费上门服务，不得收取任何费用；质量保证期外，如需要由中标人上门进行，中标人承诺只收取材料成本费； （8）售后服务期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题不能在5个工作日内修复，中标人负责包退或1个月内包换，并承担因此而产生的一切费用。 （9）设备交付后如出现故障，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同质量的设备给予采购人临时使用，直至故障设备修复，中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。 （10）售后服务期内货物产生任何质量问题影响正常使用的，采购人可随时向中标人要求换货，经2次换货后仍不能满足采购人使用要求的，采购人有权书面通知解除合同，并要求中标人立即退还已收款项及承担违约责任（包括按本合同价款的20%支付违约金和采购人因此发生的全部损失）。 |
| ★ | 2 |  | 设备安装要求 | 设备安装工作涵盖设备到货吊装作业、进场运输通道及通行车辆清场整理；若设备进场需拆除玻璃、墙体等构筑物，拆除、转运及后续原样复原工作均由中标单位全权承担，相关费用包含在投标报价中。 |
| ★ | 3 |  | 分项报价表 | 投标人提供分项报价承诺函作为证明材料，详见第二章采购需求附件5《分项报价承诺函》格式。承诺在签订合同前，中标人须按第二章采购需求附件6《分项报价表》格式提供分项价格。 |
| ★ | 4 |  | 违约责任 | 1.中标人交付的货物不符合本合同规定的，采购人有权拒收，不支付任何费用，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。 2.中标人未按本合同约定的交付期限交付货物的，应向采购人支付合同总价款5%的违约金；采购人有权单方解除本合同，因此给采购人造成的全部损失，由中标人承担赔偿责任。 3.采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向中标人偿付本合同总价的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的0.3‰向中标人偿付违约金，但因执行财政资金支付程序导致拨款未能及时到位的除外。 4.对于采购人无正当理由导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照以下合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿：委托第三方专业机构进行评估或鉴定，确定合理的赔偿或补偿金额，由采购人支付。 因不可抗力或政策原因（含石碣镇相关公共服务的实际需要调整、相关公共服务的经费调整等）导致采购人无法继续履行或按约定履行合同时，不视为采购人违约，双方应当协商变更或终止合同。 5.对于因中标人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，中标人应当依照以下合同约定对采购人受到的损失予以赔偿或者补偿：委托第三方专业机构进行评估或鉴定，确定合理的赔偿或补偿金额，由中标人支付。 6.中标人未能在验收环节前向采购人提供由原厂或其他具有合法资质的维保单位出具的免费维修承诺函或相应合同证明的，采购人有权暂缓或拒绝办理验收，由此造成的验收迟延、设备投入使用迟延等责任由中标人承担，采购人不因此承担逾期付款等任何责任；同时中标人应向采购人支付本合同总价5%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。经采购人书面催告后15日内中标人仍未提供的，采购人有权单方解除本合同，中标人应退还采购人已支付的全部款项并承担相应违约责任。 7.中标人未按照本合同第八条约定按时完成设备安装、调试、人员培训工作的，每逾期1日，应按本合同总价的0.3‰向采购人偿付逾期违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，中标人应退还采购人已支付的全部款项，除上述逾期违约金外，中标人还应按照本合同总价5%向采购人支付解除合同违约金。 8.中标人在未征得采购人同意的情况下，不得向第三方泄露在工作中接触到的资料及数据。本条款不因合同变更、修改、解除或终止而失效。中标人违反保密义务，给采购人造成不良影响的，中标人应向采购人支付本合同总价0.3 %的违约金，并赔偿由此给采购人造成的全部损失。 9.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。 |
|  | 5 |  | 其他 | ★1.中标人应协助采购人办理《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》，负责提供设备相关技术资料，配合完成放射防护评价、现场核查等工作。 ★2.关于本采购包合同项下提供的设备相关的内置软件及第三方配套软件，投标人须保证采购人享有永久使用权，期间软件使用相关费用均已包含在投标报价中。使用期间不会产生第三方提出侵犯其专利权、商标权等合法权利的情形，否则造成的损失全部由投标人承担。（须提供承诺函，承诺函格式自拟） 3.在中标(或成交)通知书发出之日起，十个自然日内，中标人应按本招标文件中第五章的“合同文本”和投标文件响应情况，与采购人签订政府采购合同。签订政府采购合同后，在两个工作日内，中标人须配合采购人将政府采购合同上传至广东政府采购智慧云平台进行公开和备案。 4.如中标人无正当理由放弃中标的，采购人有权依据《政府采购法》第七十七条及《政府采购法实施条例》第七十二条之规定，向同级财政部门报告，并追究相关法律责任，包括但不限于：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动。 5.投标人应针对本项目提供技术方案（包括但不限于：设备的性能、功能的具体特点，在本项目临床应用的预期效果；设备的选型配置，考虑安全稳定、节能高效；所投产品制造商执行的制造标准、检验标准及质量控制体系）、售后服务方案（内容包括但不限于：项目送货安装调试环节的实施进度安排、售后服务包括培训和维修维护保养的响应时间、售后服务及维修技术人员的资质和技能、故障维修应急预案、售后维护保养方案内涵及质量、维修维护工作清单及报告质量、日常保养和使用培训安排等）。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 医用 X 线诊断设备 | X射线计算机断层扫描仪（CT）（包一配置一） | 套 | 1.00 | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：X射线计算机断层扫描仪（CT）（包一配置一）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见采购需求。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指东莞市交易咨询服务有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市公立医院运营服务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标服务费以预算金额作为收费的计算基数，参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”相关规定，向中标人收取中标服务费。本项目若不划分分包，按项目整体金额计费;若划分为多个分包/标段，各分包、标段分别按自身金额独立计费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。如遇特殊情况（平台故障等），则按开标时现场人员通知为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由东莞市交易咨询服务有限公司代收。具体操作要求详见东莞市交易咨询服务有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询东莞市交易咨询服务有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至东莞市交易咨询服务有限公司，到账情况以开标时东莞市交易咨询服务有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)东莞市交易咨询服务有限公司网（https://dgjz.dgzcjt.cn）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、东莞市交易咨询服务有限公司网（https://dgjz.dgzcjt.cn）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：易工

电话：0769-31000574

传真：/

邮箱：dgjzzbb@dgjiaoyi.cn

地址：广东省东莞市南城街道鸿福路199号312-313室

邮编：523000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由东莞市交易咨询服务有限公司统一对外发布。

（2）对东莞市交易咨询服务有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 1、如本次采购产品属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。 2、如属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），或提供《资格条件承诺函》（按照招标文件格式） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。依据投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定的资格要求 | ①投标人须持有有效的《辐射安全许可证》，投标人如为生产企业：获得许可的种类和范围包括但不限于生产Ⅲ类射线装置；投标人如为经营企业：获得许可的种类和范围包括但不限于销售Ⅲ类射线装置。 ②投标人如为生产企业：所投产品为第一类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》；所投产品为第二类或第三类医疗器械的，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；(如国家另有规定，则适用其规定)；投标人如为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》。 注：以上均须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 本采购包不专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函 |
| 2 | 授权文件 | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期：90天 |
| 4 | 签署、盖章 | 投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是固定价且是唯一的，分项报价未超过对应单项设备采购预算，总报价未超过本采购包的采购预算价 |
| 6 | 带“★”号条款 | 能满足采购需求的主要参数（带“★”号条款）（若本项目无★条款，此项通过） |
| 7 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 8 | 其他无效情形 | 未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形 |
| 9 | 进口情况 | 本采购包不允许进口产品，未以进口产品投标 |
| 10 | 异常低价审查 | 根据财政部2026年1月14日发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》规定，本项目将对投标人（供应商）的异常低价进行审查。 （一）如投标人（供应商）报价中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(X射线计算机断层扫描仪（CT)集中采购项目（一）):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分9.5分 技术部分60.5分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | “▲”重要技术参数的响应情况 (37.5分) | 对采购需求“▲重要技术参数”的响应程度，包括需求理解深度、对技术参数的响应程度进行评分： 每有一项“▲”参数满足或优于要求的，每项得2.5分，最高得分37.5分。 注： 1、本项目“▲”条款合计15项。 2、采购需求中有要求提供证明材料的，按要求提供相关证明材料，未按采购需求要求提供证明材料的不得分。 3、采购需求中未要求提供证明材料的，根据《技术和服务要求响应表》响应情况进行判定。 |
|  | 其余一般技术条款的响应情况 (9.0分) | 对其余的一般技术条款（不带“▲”及“★”的技术参数）响应情况进行评审： 其余一般技术条款的响应得分=(一般技术参数满足条款的数量÷一般技术参数条款总数量)×9分；（四舍五 入保留两位小数） 注： 1、关于不带“▲”及“★”的技术参数计数规则：均以序号为2级标题的技术参数计1项，标题不计入（例如序号“1.3”“1.4”“1.5”均单独按1项计算，序号“1”不计算）。本采购包一般技术条款合计78项。 2、采购需求中有要求提供证明材料的，按要求提供相关证明材料，未按采购需求要求提供证明材料的不得分。 3、采购需求中未要求提供证明材料的，根据《技术和服务要求响应表》响应情况进行判定。 |
|  | 产品性能及用材可靠性，实用性、耐用性 (10.0分) | 根据投标人所投设备的综合性能及设备的用材可靠性，实用性、耐用性进行综合评分： （1）产品性能及用材可靠性、实用性、耐用性完善，能确保设备长期正常运行；所投产品的性能参数、关键部件用材及使用寿命等方面优于用户需求，得10分； （2）产品性能及用材可靠性、实用性、耐用性完善，能确保设备长期正常运行；所投产品的性能参数、关键部件用材及使用寿命等方面较好契合用户需求，得6分； （3）产品性能及用材可靠性、实用性、耐用性存在多处缺漏，难以有效保证设备长期正常运行；所投产品的性能参数、关键部件用材及使用寿命等方面基本契合项目用户需求，得2分； （4）产品性能及用材可靠性、实用性、耐用性不完整或明显不合理，无法保证设备正常稳定运行，与项目临床需求不匹配的，得0分。 |
|  | 项目实施方案 (4.0分) | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于提供设备运输、安装、调试、验收、进度计划、项目实施流程和细则等）进行评审： （1）设备运输、安装、调试方案有明确详细的计划和步骤，验收方案具备详细的验收流程，有根据用户需求编制进度计划安排，项目整体实施方案各项内容完整，进度计划安排完全合理可行的，得4分； （2）设备运输、安装、调试方案有较为明确详细的计划和步骤，验收方案具备较为详细的验收流程，有根据用户需求编制进度计划安排，项目整体实施方案各项内容较为完整，进度计划安排较为合理可行的，得2分； （3）设备运输、安装、调试方案有基本的计划和步骤，验收方案具备基本的验收流程，有根据用户需求编制进度计划安排，项目整体实施方案各项内容基本完整，进度计划安排基本合理可行的，得1分； （4）其他或未提供方案的，得0分。 |
| 商务部分 | 业绩 (2.5分) | 投标人自本公司许可经营以来，作为合同供应商具有X射线计算机断层扫描仪（CT）项目业绩，每个业绩合同得0.5分，满分2.5分。 注：必须同时提供中标通知书、合同复印件和相应的发票复印件作为业绩证明资料，且清晰可辨，并加盖投标人公章。不提供不得分；业绩证明资料不满足要求的不得分。 |
|  | 售后服务方案 (7.0分) | 根据项目特点编制售后服务方案，内容包括但不限于：项目送货安装调试环节的实施进度安排、售后服务包括培训和维修维护保养的响应时间、售后服务及维修技术人员的资质和技能、故障维修应急预案、售后维护保养方案内涵及质量、维修维护工作清单及报告质量、日常保养和使用培训安排等方面。对该方案进行综合评价： 1、售后服务方案完整，内容具体明确，针对性强，可行性高，售后服务方案优于采购需求的，得7分； 2、售后服务方案较为完整，内容较为具体明确，针对性较强，可行性较高，较能满足采购需求的，得4分； 3、售后服务方案不够完整、具体，针对性一般，可行性一般，基本能满足采购需求的，得1分； 4、其他或未提供售后服务方案的不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人，排名第三的投标供应商为第三中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：广东省东莞市石碣医院X射线计算机断层

扫描仪(CT)集中采购项目

甲方：东莞市石碣医院

电话：0769-86325535

传真：

地址：东莞市石碣镇崇焕中路39号

乙方：

电话：

传真：

地址：

根据 广东省东莞市石碣医院X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目  的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 质保期 （年） | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线计算机断层扫描仪（CT） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 合计：人民币大写：玖佰贰拾万元整（预算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括货物及所需附件的设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、人工、保险、试运行、培训、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：    元（￥         元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.乙方提供的设备到货日期与出厂日期间隔：国  产设备≤6个月，否则甲方有权要求乙方更换符合要求的设备，更换符合甲方要求设备的费用由乙方承担。

3.包装要求

3.1 乙方所供设备应为制造商全新原装出厂，包装箱号与设备出厂批号一致。

3.2 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任及费用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订生效后，经甲方确认30天内完成设备供货。

2.交货方式：送货上门（甲方指定地点）。

3.交货地点：甲方指定地点。

4.交货要求：除交易设备，乙方还须向甲方提供货物的出厂合格证书、厂家三证、出厂检测报告（如有）、厂家装箱清单，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅；使用说明、操作手册、保修手册、随机附件、承诺书及其他相关资料等交付给甲方，适用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

五、付款方式

1.在货物到货甲方核对设备数量、型号无误的前提下，甲方通知乙方开具发票，甲方收到乙方提供的正规对应金额发票后，10个工作日内支付合同总价的60%。

2.在2026年度广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目专项债资金到账且货物通过甲方验收合格的前提下，甲方收到乙方提供的正规对应金额发票后10个工作日内支付合同总价40%（广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目专项债资金到账具体以发债主体部门为准）。

3.如项目发生合同融资，甲方需将合同款项支付到合同约定收款账户。

注：（1）乙方提供发票迟延的，甲方有权迟延支付款项。

（2）本合同的金额为财政性资金，严格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，也不得以此追究甲方逾期付款的责任。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）参考条款一，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可按照本合同第九条第9款约定提供终身维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

3.提供用户操作手册和维修手册。

4.免费提供操作培训和维修培训。

5.质量保证期内，所有服务由乙方免费上门服务，不得收取任何费用；质量保证期外，如需要由乙方上门进行，乙方承诺只收取材料成本费；

6.质量保证期内非甲方的人为原因而出现产品质量问题不能在5个工作日内修复，乙方负责包退或1个月内包换，并承担因此而产生的一切费用。

7.设备交付后如出现故障，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同质量的设备给予甲方临时使用，直至故障设备修复，乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

8.质保期内货物产生任何质量问题影响正常使用的，甲方可随时向乙方要求换货，经2次换货后仍不能满足甲方使用要求的，甲方有权书面通知解除合同，并要求乙方立即退还已收款项及承担违约责任（包括按本合同价款的20%支付违约金和甲方因此发生的全部损失）

七、服务要求：

1.售前服务方面：乙方安排专业的售前服务工程师直接与甲方讨论确认设计方案。

2.售后服务方面：乙方提供产品送货上门服务，负责产品安装调试、使用技术及产品维护知识的培训，产品的维护、维修。

3.技术支持：

3.1定期回访：乙方将定期对甲方进行回访，对乙方产品的运行、性能、安全进行检查，并提供现场咨询；

3.2电话跟踪：乙方售后服务部将定期电话跟进甲方，了解产品的运行情况，收集甲方意见和建议，以便了解设备运行情况，改善服务工作，改进软件功能；

3.3快速反应：当甲方系统发生故障时，在接到申告电话后，首先由乙方技术人员进行故障确认，并寻求合适的解决方案，排除故障。在无法解决的情况下，乙方技术人员须在4小时内抵达现场解决故障问题！

4.跟踪服务：乙方向甲方提供终身跟踪服务，保证产品的正常运行。

5.未经甲方书面同意，乙方不得对本合同任何服务内容以任何方式转包或分包。如乙方违反此约定转包或分包，甲方有权要求乙方支付合同总价款   %的违约金并赔偿因转包或分包可能带来的任何额外成本、损失或损害。

八、设备安装、调试后人员培训

1.在设备到达现场后，乙方及时派人到现场与甲方代表一起清点设备，办理有关手续。

2.甲方根据项目要求的进度情况，将通知乙方派技术人员到现场配合安装、试验及调试等，乙方在接到甲方通知后，三天内人员到达现场。

3.负责对甲方人员进行免费技术培训；培训过程中所产生的费用由乙方负责。

4.安装调试：由乙方负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成中标货物的安装、调试，并与甲方完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方安装调试人员一切费用自理。

5.培训：

5.1现场培训：乙方在设备的安装、调试完毕后即安排进行现场培训，直至甲方基本掌握使用操作、维护保养技术。

5.2专门培训：乙方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训甲方3名以上技术人员，直到甲方受训人员全部掌握运用操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.3培训方式：技术培训、操作培训。

5.4培训人员、地点和时间：受训人员由甲方确定，培训地点和时间由双方商定。

九、验收：

1.所供设备和材料乙方必须免费送货上门和免费负责安装调试。

2.乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

7.售后服务承诺：乙方承诺质保期内按甲方要求（包括口头及书面要求）提供售后服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须提供同质量的设备以供甲方临时使用。

8.质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上述的服务承诺，则甲方可自行维修或委托第三方维修，因此产生的费用由乙方承担，乙方继续承担质保责任至质保期满。

9.质保期满后的服务承诺：乙方承诺质保期满后按照本条约定对甲方提供维修保养服务。若有零部件出现故障的，由乙方负责更换及维修，只收取材料费，不收取维护费和人工费。如货物出现故障影响正常使用的，甲方可要求乙方在指定期限内完成维修，除零部件更换费用，甲方无须向乙方支付任何费用。如指定期限内货物经维修后设备仍不能正常使用、经有资质第三方机构鉴定为货物本身质量问题的，甲方有权要求乙方承担鉴定费用、并在设备经检测出本身存在质量问题之日起两日内更换货物并无需支付任何款项。

10.凡设置了权限的设备，必须向甲方提供密码，费用由乙方承担。

11.乙方应提供离甲方最近的质保服务地址、验收负责人和设备报修联系方式。（在合同附件，设备配置清单内列明相关信息）

12.接口要求：

（1）本合同所有需要与计算机连接设备，须无条件向甲方开放端口（包括但不限于HL7网络协议、HIS接口），端口必须支持现软件系统国家标准与国际标准接口规范，提供所投仪器的数字接口及相应的文档，并确保可以接入医院信息系统；仪器安装时，需包括对甲方相关系统的对接，且系统对接时产生的费用均由乙方支付，甲方不再支付任何费用。提供中文技术文档、技术支持。本条要求作为项目验收的条件之一。医院内设备的对接时间以甲方通知为准。

（2）乙方须按规范完成安装工作，主要是要保证设备能与甲方原有网线、电线、气体管道连通使用、接入设备间配电箱接口。设备费用包含设备要连通、连接甲方原有网线、电线、气体管道、接入设备间配电箱接口的中间费用，上述费用由乙方承担，甲方不再额外支付任何费用。

13.乙方需在验收环节前，向甲方提供由原厂或其他具有合法资质的维保单位出具的免费维修承诺函或相应合同证明，确保设备在质保期内免费维修服务有保障；上述承诺文件作为项目验收的前提条件之一，并构成本合同的组成部分。

14.验收及质保期内，若发现设备存在非人为质量问题、翻新、返修、串货、低配替代、资料造假、无法溯源、无法正常对接系统、性能不达标等问题，甲方有权无条件要求乙方免费退货、换货、重新供货、重新安装调试，产生的一切运费、拆装费、人工费、损失费由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付合同总价款1 %违约金。

15.本项目所有供货、安装、调试、对接、资料、售后承诺、原厂维保函全部达标后方可验收，任一条件不满足，甲方有权不予验收、顺延验收周期，不承担任何工期及付款违约责任。

十、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，不支付任何费用，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未按本合同约定的交付期限交付货物的，应向甲方支付合同总价款5%的违约金；甲方有权单方解除本合同，因此给甲方造成的全部损失，由乙方承担赔偿责任。

3.甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的0.3‰向乙方偿付违约金，但因执行财政资金支付程序导致拨款未能及时到位的除外。

4.对于甲方无正当理由导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿：委托第三方专业机构进行评估或鉴定，确定合理的赔偿或补偿金额，由甲方支付。   因不可抗力或政策原因（含石碣镇相关公共服务的实际需要调整、相关公共服务的经费调整等）导致甲方无法继续履行或按约定履行合同时，不视为甲方违约，双方应当协商变更或终止合同。

5.对于因乙方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，乙方应当依照以下合同约定对甲方受到的损失予以赔偿或者补偿：委托第三方专业机构进行评估或鉴定，确定合理的赔偿或补偿金额，由乙方支付。

6.乙方未能在验收环节前按本合同约定向甲方提供由原厂或其他具有合法资质的维保单位出具的免费维修承诺函或相应合同证明的，甲方有权暂缓或拒绝办理验收，由此造成的验收迟延、设备投入使用迟延等责任由乙方承担，甲方不因此承担逾期付款等任何责任；同时乙方应向甲方支付本合同总价5%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。经甲方书面催告后15日内乙方仍未提供的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项并承担相应违约责任。

7.乙方未按照本合同第八条约定按时完成设备安装、调试、人员培训工作的，每逾期1日，应按本合同总价的0.3‰向甲方偿付逾期违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，除上述逾期违约金外，乙方还应按照本合同总价5%向甲方支付解除合同违约金。

8.乙方在未征得甲方同意的情况下，不得向第三方泄露在工作中接触到的资料及数据。本条款不因合同变更、修改、解除或终止而失效。乙方违反保 密义务，给甲方造成不良影响的，乙方应向甲方支付本合同总价0.3 %的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

9.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式 陆份。甲方执伍份，乙方执 壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 签订地点：东莞市石碣镇崇焕中路39号 | 公司地址： |
| 开户行：中信银行东莞北区支行 | 开户行： |
| 开户名称：东莞市石碣医院 | 开户名称： |
| 银行账号：7448510182600004413 | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441901-2026-06381

#### 采购项目编号：441901-2026-06381

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：东莞市交易咨询服务有限公司

你方组织的“X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)”项目的招标[采购项目编号为：441901-2026-06381]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：东莞市交易咨询服务有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)”项目采购[采购项目编号为441901-2026-06381]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：东莞市公立医院运营服务中心

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：东莞市交易咨询服务有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)招标中获中标（采购项目编号：441901-2026-06381），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应东莞市交易咨询服务有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

东莞市交易咨询服务有限公司

我单位已登记并准备参与“X射线计算机断层扫描仪（CT）集中采购项目(二次)”项目（采购项目编号：441901-2026-06381 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日