## 全自动冷沉淀制备仪
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
1 | 供血服务科 | 全自动冷沉淀制备仪 | 台 | 2 | 1.血浆融化方式：水浴式。 2.水温稳定方式：双水箱循环。 3.水温调节：水温控制范围2-6℃，调节步长0.1℃。 4.水温控制精度：±0.1℃。 5.重量控制精度：±1g。 6.制备能力：可同时对≥28袋血浆进行制备。 7.制备方式：操作步骤简单，每个制备位有便捷机械按钮和独立小屏幕，可批量操作，也可对每个制备位单独操作。 8.称重方式：可以批量称血浆总重量也可单独称重。 9.须自动进水，到达设定水位自动停止进水；也可手工加水。须能自动排水。 10.设备操作：中控触摸电脑屏加独立操作面板。 11.可同时制备来源于200ml、300ml、400ml全血的冷沉淀凝血因子，系统可自动识别并自动调整制备参数，以达到更加精准的成品重量控制。 12.同时具备冷冻水浴箱和储水箱，冷冻水浴箱的温度最低可达-20℃，适合暂时存放冰冻血浆维持冰冻状态，储水箱可制冷和储存2-6℃的解冻用水。 13.预约上水解冻：可预约时间启动进水并解冻预存于设备内部的冰冻血浆。 14.制备模式：具备普通制备模式和无人值守制备模式（将血浆预存至冷冻箱，设定好开始的制备时间，设备在无人值守情况下完成冰冻血浆到冷沉淀的整个制备过程）。 15.蠕动装置：每个制备单元设有独立蠕动装置，未形成虹吸时，自动引流；制备完成时，按需选择是否排气，并自动截留。 16.水路消毒功能：具备电解水消毒功能，可对设备的内部管路和水箱进行消毒。 17.须与血站现用信息系统联网，高效稳定上传数据，能保存制备过程中产生的质量数据信息。 18.消毒功能：可自动对设备进行物表消毒。 19.清洗功能：可自动对设备双水箱进行清洗。 20.报警功能：具备声音报警和灯光报警提示功能。 21.断电保护功能：设备断电后，内部电池自动切换，继续完成当前批次的应急制备。 22.用电安全保护：采用漏电保护、熔断器保护、开关电源自保三重安全保护。 23.可靠墙放置，单面操作，以节省空间。 24.声功率等级：≤65db(A) 最大功率：2200VA。 25.数据实时显示：自动化程度高、流程简单，可实时显示血袋初始重量及每一路血袋重量的实时变化。制备过程实时记录，实时监控和保存制备过程中产生的所有数据。 26.设备有效期内终身质保。

## 平板离心机
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
2 | 检验科 | 平板离心机 | 台 | 4 | 1.最高转速：≥5000r/min 2.最大离心力：≥4924×g 3.微机控制，液晶屏显示，超速、不平衡保护，安全电子门锁、具备散热装置4.自动计算 RCF，转速/离心力切换，自动平衡功能，软刹车功能 5.电机：交流变频电机 6.转速精度：≤±20r/min 7.定时范围：1 min~99min 8.升降速率：1~10 档 9.整机噪音：≦60dB 10.吊篮材质：不锈钢 11.转头容量：酶标转子 2x2x96 孔 12.免费整机保修≥2年

## 卡式离心机+孵育器
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
3 | 输血研究室 | 卡式离心机+孵育器 | 套 | 2 | 卡式离心机参数： 1.负载能力：≥24张凝胶卡 2.内置转头：可以取下并且可以更换 3.离心条件：可以预编程序的. 必须适用于凝胶卡 4.离心速度：990rpm± 10 rpm（120g） 5.离心单位：可编程的，rpm 或者 g 6.离心时间:≤9 分钟 7.声音警报:有，用来提示离心的结束或者离心出错 8.声音警报的音量:可编程的, ≥3个级别 9.安全系统:对于失去平衡的控制,检测仪器的门是否打开及安全性的终止 10.界面：LCD 屏幕和按钮。 卡式孵育器参数： 1.孵育器容量：≥24 张凝胶卡及≥24 样品管 2.孵育批次：≥2个独立定时器2批次 3.孵育温度：37 ºC ± 1ºC 4.孵育时间：15 分钟, 可调节 5.预热时间： ≤3分钟 6.警报系统：有, 两个独立的传感器测量和控制温度 7.声音报警：有,显示孵育结束和错误状态 8.声音报警音量：可编辑的, ≥3 级别 9.过热保护：50 ºC ± 5 ºC 10.界面：LCD 屏幕和按钮 11.整机终身质保

## 便携式手持终端(PDA)
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
4 | 献血服务科 | 便携式手持终端(PDA) | 台 | 10 | 一、系统功能要求 1.支持扫描二维码、wifi、服务地址等信息自动连接。 2.支持在线、离线模式自动切换登录。 3.支持选择采血部门、工作表、采血地点、采血车等公共信息，确定后进行后续流程操作。 4.支持扫描微信预约码，自动关联主业务系统预登记信息。 5.支持自动关联献血者预约信息。 6.支持扫码，核对献血者基本信息（照片、性别、血型、证件号等信息）。 7.支持扫描微信预约码，自动关联主业务系统预登记信息。 8.支持便捷登记初筛项目结果信息。 9.支持变更献血形式、核对血型一致性、标签血型核对等功能。 10.支持对已登记的初筛信息进行修改删除操作。 11.全程登记无按钮操作，扫码无需定位，直接扫描自动识别。 12.支持扫码直接查询已登记信息操作。 13.相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。 14.支持便捷登记血常规项目结果信息。 15.支持对已登记的血常规信息进行修改删除操作。 16.支持单采位、多采位同时计时。 17.支持扫码即计时。 18.支持展示近2天内未采血的计时信息。 19.支持采血计时具体信息展示。 20.支持变更献血形式等功能。 21.支持自动提取采血计时信息。 22.支持扫描血袋物料条码自动定位采血方案及物料批号。 23.支持扫描血袋、标本条码自动识别，全程无定位，扫描完毕自动存储，无需用户手动操作。 24.支持工作人员和采血设备通过扫码定位选择。 25.支持对已登记的采血信息进行修改删除操作。 26.支持扫码直接查询已登记信息操作。 27.支持标注显示采血护士以及采血方案信息。 28.支持便捷登记标本离心信息。 29.支持扫码核对已采集的血袋信息。 30.支持扫码发出已采集的血袋信息。 31.支持便捷登记报废标识信息。 32.根据采血方案统计当前设备各血型各规格血液采集袋数。 33.根据搬运单统计各血型各规格血液采集袋数。 34.支持扫码直接查询条码对应的具体流程信息。 35.系统支持离线采血功能，能够实现在网络中断的情况下正常进行采血工作，网络恢复后能够自动上传数据。 二、设备参数： 1.操作系统：Android操作系统。 2.整体含电池重量<227g，12.8mm厚度。 3.5.2英寸或以上FRD屏幕，分辨率1920*1080。 4.带条码采集。 5.设备中集成移动管家应用，保护系统信息安全。 6.满足IP67、1.5米跌落、50KG耐压等测试，设备坚固耐用、品质可靠。 7.虚拟化键盘，触摸操作。 8.极速充电技术，充电3小时即可满足全天高负荷工作所需，支持USB充电；4500mAh或以上容量电池，支持12小时不间断使用。 三、维保要求： 1.软件产品提供5年或5年以上免费维护。 2.配套设备提供5年原厂保修服务。 3.本次采购产品属系统集成产品，含硬件、应用软件和接口开发程序。 4.要求与站内现代血站管理信息系统进行无缝对接，如产其他额外发生费用由本次项目中标供应商负责。

## 全自动电子血压计
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
5 | 献血服务科 | 全自动电子血压计 | 台 | 3 | 1.设备须通过国际标准认证（ESH或AAMI）。 2.测量原理：示波法。 3.显示：LED数字显示。 4.测量位置：左、右臂，适用于各种人群。 5.可测量手臂周长：18～43厘米。 6.血压显示范围：0～299mmHg。 7.血压测量范围：血压0～290mmHg。 8.脉率测量范围：30～240次/min。 9.测量精确：血压精度±3mmHg；脉搏测量精度±5%。 10.体积：体积≤31 dm³。 11.测量时间：单次测量时间≤41秒。 12.SD值：收缩压标准差≤0.6mmHg，舒张压标准差≤0.6mmHg。 13.加压方式：气泵自动加压。 14.排气方式：电磁阀快速自动排气。 15.打印装置：热敏打印，自动裁纸。 16.打印模式：多种模式（高速打印， 位图打印， 图表打印， 列表打印，注释打印，ICT打印，条形码打印，二维码打印）。 17.IHB功能：检测不规则脉搏率，不规则脉搏标记。 18.超压保护：压力达到299mmHg时，急速排气保护。 19.通信数据传输功能：测量设备具备与上位机通讯功能，且提供设备通讯协议。 20.语音播报功能：普通话指导测量，LED显示测量状态。 21.脉搏检测音：测量时按脉搏检测的拍数同步发声，可调节开关。 22.免费整机保修≥2年。

## 无菌接管机
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
6 | 献血服务科 | 无菌接管机 | 台 | 3 | 1.体积≤350mmＸ200mmＸ200mm，重量≤7.8公斤。 2.额定电压：220VAC；频率：50～60Hz；功率：200W。 3.适用范围：接管外径3.9mm~5.5mm，内径2.9mm~4.1mm，PVC材质的医用管路。最短接驳管路≤2.5cm。 4.熔接片材质：T2紫铜。 5.导管熔接温度：300±30℃。 6.全中文菜单。 7.接管后自动复位。 8.实时显示熔接片温度；实时显示熔接片盒内熔接片剩余量。 9.双温度监控，保证安全和熔接温度的精度控制。熔接温度为可调式，可以根据特殊情况进行熔接温度的调节，应对包括PVC、PE管等不同材质的管路熔接需求。 10.双风扇排热，保持箱内温度稳定安全。 11.智能电子监测，对内部电路、电子元器件进行监测、报警。多重报警提示：缺熔接片报警、熔接盒安装不良报警、熔接片卡顿报警、温度过高报警、电机故障报警、温度控制器故障报警。 12.每次开机进行整机自检，运行中进行过程监控，保证机器运行准确无误。 13.可进行干-湿、干-干、湿-湿对接。对接处无焦点，熔接处拉力≥7公斤。 14.免费整机保修≥3年，使用有效期内提供免费校准服务。

## 自助核查登记机
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
7 | 镇区捐血中心 | 自助核查登记机 | 台 | 3 | 1.业务接入：能对接血站管理信息系统，并承担正常运行前的对接费用。 2.外观形式：便携式机箱，体积≤300mm×400mm×600mm，总重量≤15kg。 3.设备存储：献血者可通过微信，app，网站直接预约后在本设备上调取信息。 4.数据库：提供安全、可靠、高性能数据库，支持Memcached高速缓存。 5.献血宣传：内置献血宣传模版，可用户定制更改。 6.扫码登记：直接可在设备上扫码打开自助登记页面，也可以挂接到微信、APP等应用中。 7.身份证识别：接入国家公安部认可非接触身份证识别模块。 8.人脸识别：接入专业的人脸聚焦摄像头。 9.指纹识别：接入指纹识别仪。支持身份证芯片指纹识别算法。 10.二维码识别：接入二维码红外扫描仪。 11.档案查询：通过业务接口数据交互服务可查询献血者基础档案信息。 12.献血核查：通过业务接口数据交互服务进行献血核查，只有通过后才允许打印体检表。 13.黑名单核查：直接核查已经接入献血公众服务平台所有黑名单信息，拒绝献血。 14.预约取表：根据设备提示流程进行预约献血记录提取、核查并打印体检表。 15.自助取表：根据设备提示流程进行自助登记记录提取、核查并打印体检表。 16.双面打印：打印机支持双面打印，节约打印纸张。 17.语音播报：整个取表过程通过语音提示，指引献血者。 18.预约登记：通过微信、APP直接填报献血预约信息。 19.献血征询：可根据血站实际要求，开发填写献血征询项目，必须满足献血征询后进入下一个环节。 20.根据血站实际需要，展示献血前知情同意书内容，并且献血者确认后继续。 21.生成打印码：所有信息完成后生成体检表打印二维码，可直接在设备二维码扫描处扫码打印。 22.后台管理：管理者可查询、统计所有预约、履约情况。 23.该项目自签订合同后，确保设备和配套系统在1个月内能正常运行；免费整机保修3年。 24.免费整机保修3年

## 捐血车（中巴）
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
8 | 献血服务科 | 捐血车（中巴） | 台 | 1 | 一、车辆部分 1 整车要求 1.1. 总长 5995mm 1.2. 总宽 2020mm 1.3. 总高 2775mm 1.4. 车厢内高 ≥1900mm 1.5. 轴距 3790mm 1.6. 驱动电机额定功率 100kW 1.7. 锂电池 88WKH，宁德时代高能量应用电池 1）、锂电池组 1.1）高密度磷酸铁锂离子电池组1组。 1.2）、电池能量密度大于175Wh/kg（提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）； 1.3）、自放电率/月(25℃，SOC100%)＜5%，绝缘≥8MΩ； 1.4）、车载振动满足GB/T31467.3-2015要求，可满足车载振动环境使用；提供电池生产厂家电池包振动测试报告。 1.6）、电池箱体要求达到IP67级别，提供CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报）； 1.7）、电池系统应安装熔断器和手动维修开关。 1.8）、有泄压和透气装置，泄压压力不大于50 kPa，电池配备气压平衡阀。 1.9）、防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T 2408-2008规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级。 1.10、电池使用寿命：10年内电池电量衰减率≤30%。 2）、电池管理系统（BMS）1套，电池电芯和电池管理系统为同一动力电池生产企业，具备绝缘电阻监测检测功能；电池电量显示与仪表台仪表集成一体化，可实时显示电池组电压、剩余电量等，带电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信。符合《Q/ZK JS800-201512 新能源电子电气部件电磁兼容性能试验规范》的要求。 1.8. 前悬/后悬： 1210/995(mm) 1.9. 接近角/离去角： 13/19 1.10. 额定载客人数 2-4人 1.11. 车桥 前盘后鼓制动器 1.12. 悬架系统 板簧 1.13. 乘客门踏步 二级踏步 1.14. 动力电池专用冷却装置 空调集成有动力电池冷却装置 1.15. 轮胎 225/75R16LT 1.16. 乘客门 中门 1.17. 外后视镜 手动外后视镜 1.18. 倒车监视系统 单探头彩色倒车监视器 1.19. 整车玻璃 单层玻璃推拉司机窗，其余全封闭中空钢化玻璃。 1.20. 司机乘客椅 带机械减震司机椅，有安全带未系报警功能 1.21. 转向系统 助力转向系统 1.22. 空调系统 松芝半顶电动单冷空调，12000kcal／h 1.23. 电控制动系统 ABS 1.24. 安全锤 不少于2把防盗警报安全锤（其中司机处1把） 1.25. 灭火器 不少于2个2kg干粉灭火器 1.26. 监控系统 具有北斗／GPS双模行车记录仪功能（SIM卡），不少于5路视频录像监控功能（分别监控前方路况、司机、前门、整车对角） 1.27. 播放系统 集成中控，含MP3+倒监功能 1.28. 集成式控制器 驱动电机控制器、转向电机控制器、空压机控制器、DC/DC、高压配电柜（含驱动电机、转向电机、空压机、DC/DC、电除霜、电加热、电空调高压配电），五合一集中控制器，减少高压连接点，降低故障率，减少维修成本。 二、内饰 2.1 内饰材料 GMT风道+GMT菱形格顶板+PVC挤出件，蓝绿色（侧墙板） 2.2 内饰风格 1、窗帘：颜色参考米黄色； 2、座椅、长条休息椅：白蓝配色； 3、选用环保、耐磨、防滑、阻燃的PVC地板革 2.3 内饰面料 面料选用环保、防霉、抗老化抗菌革，需提供第三方检测报告，报告需满足以下要求： 1、环保性能；绿色环保零甲醛，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。（提供第三方检测报告） 2、抗菌性能：抗菌按照QBT4341-2012-抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果，大肠杆菌抗菌率99.9%，金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%（提供第三方测试报告）； 3、防霉性能：黄曲霉、黑曲霉、青霉、木霉等按照QBT4341-2012-抗菌聚氨酯合成革抗菌性能试验方法和抗菌效果，无霉菌生长（提供第三方测试报告）； 三、改装部分 3.1 储血冰箱 3.2 工作设施 1、工作台（木纹）：1个； 2、采血台（木纹）：1个； 3、高地板组合柜（木纹）：1个； 4、长条休息椅（木纹）：1组； 5、可升降护士圆凳：3个。 3.3 采血椅 采血椅2件，抗菌皮革，椅座、靠背、手动可调，采血扶手带斜面宽度≥120mm，座椅整体宽度≥650mm。靠背最大倾斜角度≥140°， 3.4 服务设施 专用冷热饮水机1台； 3.5 照明灯要求 两侧长条灯一套 3.6 动态空气消毒机 壁挂式动态空气消毒机1台 3.7 市电配电设施 配电箱（含漏电保护器、空气开关），插座等，服务电瓶，逆变器：≥6kW。 3.8 护栏 钢管压花护栏（扶手）一套 四、防腐要求 1、投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，电泳工艺与乘用车企业工艺相同，工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 2、保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 提供第三方检测机构出具的检测报告作为电泳防腐性能技术证明资料。 五、焊接质量要求 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。。 六 、线束及线束防护要求 1、整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，线束的设计寿命不低于10年，与整车同寿命，具备线束耐温性、线束耐压性、防护波纹管燃烧性、线束及线束防护环保性第三方检测报告，检测报告需满足以下要求： 6.1线束耐温性能：高温压力（125℃，4h，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h，1kV，1min）, 无裂纹，无击穿。 6.2线束耐压性能：耐电压试验，测试条件为1KV、30min，升至5kV情况下，无击穿。 6.3防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。 6.4线束及线束防护环保性能：绿色环保，TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g，甲醛<10mg/Kg，气味等极≤3。 七、整车图案要求 车辆外观图案采用客车专用实色漆，按照GB24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》中的相应项目检测，底漆、中涂漆、面漆要求不含汞、铅、镉，六价铬，VOC含量符合要求。（提供第三方机构出具的检测报告扫描件） 外观图案根据甲方要求设计施工。 八、维保要求 1.整车免费质保5年； 2.动力电池免费质保2年。

## 捐血车（大巴）
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
9 | 献血服务科 | 捐血车（大巴） | 台 | 1 | 一 纯电动大巴车 1 车辆部分 1.1总长：11500mm－11950mm 1.2总宽：2540mm-2550mm 1.3总高：3600mm-3650mm 1.4车厢内高：≥1980mm 1.5轴距：≥6050mm 1.6驱动电机额定功率：≥210 kW 1.7驱动电机峰值功率：≥345 kW 1.8驱动电机额定转矩：≥1255 N.m 1.9最小离地间隙：≥150mm 1.10接近角/离去角：≥8/8° 1.11电池24小时监控系统：有 1.12前悬/后悬：≥2680/3000 (mm) 1.13前/后轮距：≥2065/1860 (mm) 1.14最大总质量：≤18000kg 1.15额定载客人数：2-9人 1.16车桥：前后盘式制动器，前后桥一体化轴承单元 1.17轮胎：轮胎：轮胎胎面宽度≥295mm,扁平比≥80%，轮辋直径≥22.5英寸，钢制轮辋。 1.18防火系统：高电压设备舱有自动灭火弹 1.19车门及门泵：右前气动单扇外摆门，国产门泵，前门活动踏步 1.20司机椅：三点式安全带机械减震司机椅，有安全带未系报警功能 1.21 USB手机充电器接口：驾驶区1个USB手机充电器模块 1.22动力电池专用冷却装置 1.23空调系统：电动冷暖空调，制冷量≥32000Kcal/h，制热量≥30000Kcal/h，行车驻车一套空调系统 1.24车桥：前后桥一体化轴承单元，后桥速比≥5.6 1.25悬架系统：气囊悬架 1.26车身型式：采用承载式车身结构 1.27行车记录仪及车内监控：北斗/GPS双模行车记录仪(含SIM卡)+5路摄像头（前方路况、司机、整车对角） 1.28倒车监视系统：单探头彩色倒车监视器 1.29集成中控：仪表台的中控台具备≥7英寸多功能触控屏 1.30整车玻璃：钢化玻璃外摆门+白色中空后活动内嵌式司机窗+侧围全封闭深灰色中空玻璃（至少2扇推拉窗） 1.31整车安全控制系统：具备ESC电子稳定控制系统；具备AEBS自动紧急制动系统 1.32智能辅助系统：有智能辅助功能(包含电子驻车、坡道辅助、停车制动、驱动防滑、复合制动功能) 1.33三电系统、整车控制器防护等级：三电系统、整车控制器防护等级达到IP68或IP69，箱内、机壳内不进水，不进尘 1.34集成式控制器：采用集成式控制器：驱动电机控制器、转向电机控制器、空压机控制器、DC/DC、高压配电柜（含驱动电机、转向电机、空压机、DC/DC、电除霜、电加热、电空调高压配电），五合一集中控制器，减少高压连接点，降低故障率，减少维修成本 1.35风幕机： 前门 1 台风幕机，有效阻挡蚊虫；稳定车厢内温度，技术要求如下： 类型：贯流式风幕机， 材质：金属 前门：外观尺寸≤600mm×190mm×215mm 噪声：≤57dB 功率：≥140（w） 风速：9m/s-11 m/s 2 锂电池 2.1采用磷酸铁锂电池，电池额定存储能量≥340kWh，标称电压≤650V，电池充满快充≤4小时；慢充≤6小时。电池为车辆行驶、车载电器、空调等的正常使用供电 2.2.具备高密度磷酸铁锂离子电池，电池能量密度＞170Wh/kg（检测依据中机函[2017]2号《动力电池、燃料电池相关技术指标测试方法(试行)》。（投标时需同时提供：①第三方检验检测机构出具的带有CMA标识的检验检测报告扫描件，报告内容能体现满足上述参数要求；②送检单位(委托单位)需是投标人或所投产品制造商。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；如有材料证明相关检验检测项不在该检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，则该检验检测报告视为不符合招标文件要求。） 2.3.具备一键驻车工作模式，驻车无需插入钥匙；动力电池可以为驻车空调、医用冰箱、医疗设备设施等所有电器提供电源；开启10匹冷暖空调的情况下行驶里程≥150km，车载电器工作时间≥10小时；关闭空调的情况下，行驶里程≥200kM，车载电器工作时间≥10小时 2.4.电池具备内外部保温、液冷等措施，确保动力电池可在≤-35℃的高寒环境和≥50℃的高温环境下安全正常运行 2.5.针对电池进行安全检验，包含预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护项目 2.6.电池箱体要求至少满足IP68级别，满足防尘、防水要求； 2.7.电池组主串联回路内设置快速熔断器，发生短路时可断开主电路。 2.8.有泄压和透气装置，泄压压力不大于50 kPa，电池配备气压平衡阀。 2.9.防火要求：至少满足B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能为水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级。 2.10.电池箱具备液热加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度,具备充电加热模式。 2.11.储能装置单体外形尺寸（mm）≤48×200×220 2.12.电池管理系统（BMS）1套，具备绝缘电阻监测检测功能；电池电量显示与仪表台仪表集成一体化，可实时显示电池组电压、剩余电量等，带电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息。 3 车联网系统 3.1.车辆配置有医疗车专用车联网系统，支持车辆企业运营管理、驾评管理、售后服务管理，车辆粘贴有车联网注册二维码 3.2车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录。（投标时提供证明截图） 3.3.车联网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运营里程、运营天数、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检和外观巡检功能，外观巡检可以手动维护提交结果，一键智能巡检智能巡检包含电子驻车、电池灭火系统、电机系统、电池系统等；（投标时提供证明截图） 3.4.车联网系统支持驾评管理，便于改善司机的不良驾驶行为，为管理者提供更加精准的车辆及人员管理服务。提供安全性评分、经济性评分、舒适性评分等，并提供评分说明。（投标时提供证明截图） 3.5.车联网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理姓名电话、查看服务网点、进行预约维保。（投标时提供证明截图） 4 内饰材料 4.1、窗帘、围帘：米色系 4.2座椅、长条休息椅：暖色系列 4.3、选用阻燃的石英砂地板革符合阻燃性能要求：阻燃性能：阻燃性能能够达到试样暴露在火焰中15s，熄灭火源试样仍未燃烧，或试样能燃烧，但火焰达到第一测量标线之前熄灭，无燃烧距离可计。 5 内饰面料 5.1：采用有机硅面料 5.2、环保性能-甲醛及挥发性有害物质要求；零甲醛，TVOC≤20ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g,二甲苯≤15ug/g 5.3、环保性能-气味要求；面料40℃时，气味等级≤3级；面料80℃时，气味等级≤3.5级。 5.4、耐酒精腐蚀性能要求：将试样分别浸泡在75%和95%的医用酒精中，放置在室温48h,测试后，样品无变色，无腐蚀。 5.5、耐双氧水腐蚀性能要求：将试样浸泡在3%医用双氧水中，放置在室温48h,测试后，样品无变色，无腐蚀。 5.6、耐紫外线损伤性能要求：按照GB/T 16422.3-2022标准进行测试，紫外线照射后，无裂纹、变色、褪色现象。 5.7、防霉性能：黄曲霉、黑曲霉、青霉、木霉等进行实验，28°C温度、＞85%湿度环境，无霉菌生长（检测依据：QB/T 4199-2011 《皮革防霉性能测试方法》。（投标时需同时提供：①第三方检验检测机构出具的带有CMA标识的检验检测报告扫描件，报告内容能体现满足上述参数要求；②送检单位(委托单位)需是投标人或所投产品制造商。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；如有材料证明相关检验检测项不在该检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，则该检验检测报告视为不符合招标文件要求。） 6 路由器 5G无线路由器1个 7 工作设施 工作台≥1个； 采血台≥2个； 离心热合工作台≥1个； 长条休息椅≥1组； 可升降护士圆凳≥6个 工作台台面使用仿石材花纹贴面板，台面贴面板满足以下要求：按照GB/T 17657 进行表面耐龟裂、表面耐干热检测，表面耐龟裂可以的达到5级（用6倍放大镜观察表面无裂纹），表面耐干热可以达到5级（无明显变化）。 8 采血椅 8.1、4-6采位采血椅，手托上下可调节，靠背可调，座椅前后可调，为确保座椅舒适性 8.2、采用液压可控气动扶手； ①、疲劳测试循环寿命不低于20500次； ②、延展速度≥45mm/s； ③、满足在高低温测试-40℃-80℃之间正常工作； ④、抗拉性能满足2000N测试无问题 8.3、单人采血座椅：座椅宽度≥690mm，可前后滑移，靠背可调节，臂托可调节 8.4、双人采血座椅：座椅宽度≥1335mm，每个座椅单独前后滑移，靠背可调节，臂托可调节，两个座椅中间有隔板，双人座椅两条支腿（为便于卫生清洁，不允许有4条腿），两条支腿间距≥860mm 9 服务设施 饮水机柜1个； 洗手池1个，脚踏出水； 微波炉、垃圾组合柜1个； 垃圾桶,衣帽钩； 后高地板储物柜1组； 车载专用冷热饮水机1台，水桶在下方； 微波炉1台。 鞋柜1个 10 灯光设施 两侧长条灯一套，采血台上方各一盏LED射灯，射灯技术要求如下： （1）功率≥8.5W； （2）工作环境温度：-40~55℃； （3）灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜； （4）光色：6000-6500K纯白，LED光通量：850lm， （5）出光角度：160度，泛光型； （6）LED射灯灯具经过电磁兼容测试，驱动电源不能干扰车内收放机频段。 11 市电配电设施 11.1、动力电池可以给储血冰箱等电器设施供电，无需外接市电电源；有一键驻车工作模式配电系统含充逆变一体机，配电箱（含漏电保护器、空气开关），插座等，舱体内有预留插座。 12 生产要求 医疗车为一体化生产，即底盘生产与整车改装为同一厂家。（投标时投标人提供承诺函） 13 防腐要求 投标车型整车（车身+底盘）采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。保证10年整车骨架可靠耐用性。 14 焊接质量要求 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在 15 线束及线束防护要求 要求如下：（1）整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。（2）线束耐温性能：高温压力（105℃，4h）--耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3圈）--卷烧后耐压（3%NaCl盐水中浸渍10min后，1kV，1min），无裂纹，无击穿（3）线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl盐水中浸渍4h后，1kV，30min），无击穿（检测依据：GB/T 25085.3-2020《道路车辆 汽车电缆 第3部分: 交流30V或直流60V单芯铜导体电缆的尺寸和要求》。（投标时需同时提供：①第三方检验检测机构出具的带有CMA标识的检验检测报告扫描件，报告内容能体现满足上述参数要求；②送检单位(委托单位)需是投标人或所投产品制造商。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；如有材料证明相关检验检测项不在该检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，则该检验检测报告视为不符合招标文件要求。） 15.4防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足HB级和V-0级。（检测依据：GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》。（投标时需同时提供：①第三方检验检测机构出具的带有CMA标识的检验检测报告扫描件，报告内容能体现满足上述参数要求；②送检单位(委托单位)需是投标人或所投产品制造商。注：对应参数（检验检测项）在检验检测报告中进行标注；如有材料证明相关检验检测项不在该检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，则该检验检测报告视为不符合招标文件要求。） 二 储血冰箱 1、有效内容积（L）：≥340L； 2、温度控制：风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，数字温度显示，分辨率0.1℃；箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度控制在2~8℃调节。 3、.通过温度传感器、电子温控器和微电脑控制器来确保保存箱内温度的精确。即使频繁开门，温控系统也能迅速作出调整，使柜内温度保持稳定。 4、柜内风冷循环系统保证柜内温度均匀。柜内负荷较大时能够迅速制冷。 5带热反射膜的双层玻璃门 6、外形尺寸（长*宽*高）：≤800mm * 499mm * 1800mm 7、外部材料：彩色涂层钢板 8、内部材料：不锈钢板；外门：带热反射膜玻璃门；搁板：硬钢线制PE涂层网架，承重≥20Kg、多段调节式、5层 9、保温材：硬质聚胺亚脂原位整体发泡 10、重量（kg）：≤103 kg 11、电源：单相/220V/50Hz 12、额定功率（W）：≥235W 13、压缩机功率（W）：≥160W 14、制冷剂：环保型制冷剂R134a 15、冷却方式：强制冷空气循环 16、除霜方式：强制除霜，全自动 17、报警系统：高温报警、低温报警、温度过升防止装置、门未关报警 三 空气消毒机 空气消毒机1台，技术参数要求如下： 外观尺寸≥100cm×40cm×22cm 外形：平板壁挂式 适用体积：≥60m3 循环风量：≥600m3/h 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.22×103μW/cm2 功率：≤280W 紫外线管寿命：≥5000h 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2 消毒时空气中臭氧量：≤0.025mg/m3 负离子发生量：≥6×106个/cm3 额定电压：AC 220V±22V 额定频率：50Hz±1Hz 噪音：≤47.3dB(A) 消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3 安全防护分类：I类B型设备 四 质保要求 1.整车免费质保5年； 2.动力电池免费质保2年。

## 捐血车锂电池系统
附件2：
东莞市中心血站2027年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
10 | 献血服务科 | 捐血车锂电池系统 | 套 | 1 | 一、锂电池系统 （一）磷酸铁锂动力电池组1套，具体要求如下： 1.电池包为动力电池包，电池类型：磷酸铁锂动力电池；电池能量密度：≥170Wh/kg，放电率≥93%。整套电池组额定存储能量：≥120kWh（以上参数提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告）。整套系统质保期≥5年。电芯能满8年电量衰减＜30%（供应商提供承诺函）。 2.存储环境温度：-35～65℃，长期存储温度控制在35℃以下。 3.工作温度：电池系统：-35～65℃；电芯充电：0～65℃；电芯放电：-35～65℃。 4.工作环境相对湿度：≤90%。 5.额定容量：≥200Ah。 6.标称电压：≥608V。 7.工作电压范围：378～718V。 8.出货状态SOC：≥40%。 9.热管理方式：自然冷却，加热膜加热。 10.电池成组方案：共3箱，1个B01,2个B02，共1并189串，具体要求如下： （1）B02箱2个： 产品组合形式：1P60S； 冷却方式：液冷/自然冷却； 额定电压：≥193.2V； 额定容量：≥200Ah； 额定能量：≥38640Wh； 系统充电终止电压：≥228.00V； 系统放电终止电压：≥120.00 V； 单体充电保护电压：≤3.8 V； 单体放电保护电压：≤2V； 充电工作温度范围：-35～65℃； 放电工作温度范围：-35～65℃； 尺寸：≤（960.0±10.0）mm × （635.0±6.0）mm × （247.5± 5.0）mm； 重量：236.5± 7.1kg； （2）B01箱1个： 产品组合形式：1P69S； 冷却方式：液冷/自然冷却； 额定电压：≥222.18； 额定容量：≥200Ah； 额定能量：≥44436Wh； 系统充电终止电压：≥262.20V； 系统放电终止电压：≥138.00； 单体充电保护电压：≤3.8 V； 单体放电保护电压：≤2V； 充电工作温度范围：-35～65℃； 放电工作温度范围：-35～65℃； 尺寸：≤(1060士10) mm *(635士6) mm *(247.5士5) mm； 重量：271.0± 8.1 kg； 以上参数须提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告。 11.电芯，须提供含低温放电、高温放电、耐振动测试的具有CMA资质第三方机构出具的检测报告；电芯规格要求如下： 产品材料：磷酸铁锂； 额定电压：≥3.22 V； 额定容量：≥200 Ah； 标称容量：≥200 Ah； 尺寸：≤（35.90±3.00）mm×（200.00±3.00）mm×（215.66±3.00）mm； 重量：3.48±0.30 kg； （提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告） 12.电池电芯与电池管理系统为同一企业生产（须提供电池包国家GB 38032-2020和GB 38031-2020强检报告）； 13.SOC工作范围: 0%～100%。 14.BOL最大持续充电电流:≥250A；BOL最大持续放电电流:≥250 A；BOL短时峰值放电电流:≥400A（30s）；BOL短时峰值回充电流:≥400A（30s）。 15.自放电率/月: ≤5%。 16.绝缘要求: ≥8MΩ。 17.IP防护等级: 电池箱IP69，提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告。 18.系统总质量: ≤800 kg。 19.电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力≤50 kPa。 20.电控系统或软件应该是国内自主，提供相应的相关证明材料。 21.电池组应具有供电状态指示灯，可以真实显示电池供电状态，需提供产品照片。 22.电池组须提供完善的检修通道和安全熔断装置，热事故发生后，至少有240秒以上的逃生时间（须提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告）。 23.电池应具有智能均衡系统，自带故障诊断反馈功能。 24.显示屏:1个,≥7寸，显示屏应具有日志记录功能，可以回查之前故障信息，需提供产品照片;显示屏具有详细电池系统参数，操作人员可进行电池异常判断。 25.电池管理系统（BMS）1套，具体要求如下： 1、额定输入电压（V） 12/24 2、额定输入电流（A） 10 3、CAN 通讯波特率（K） 250/500 4、 整车安装位置 底盘/顶部/后仓/前仓/乘客仓/驾驶室下方/驾驶室后 5、热事故报警信号 AL2_ThermalRunawayFlg 6、尺寸（mm） （280.0± 2.0） × （147.0± 1.0） × （28.0± 0.5） 7、重量（kg） 0.58±0.10 提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告。 二、逆变器1套，具体要求如下： 额定输出功率：≥30KW；输出电压：380V AC；；具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能。 三、车载充电机1套，具体要求如下： 额定输出功率：≥15KW；最大充电电流30A；接入电压380V AC；。 四、锂电池充电要求： 配备交流充电插座及充电枪各1套，在血站指定地方安装充电配套设备,充电枪配线不小于15米；安装不锈钢柜，用于收纳充电枪、电线等 五、维保要求： 1.整套供电系统免费质保时间≥5年。 2.电池使用寿命保证8年电池电量衰减率＜30%，否则须免费更换原装电池。