附件1：

- 项目需求参数：

1. 生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证和压力容器设计许可证（不允许借用第三方资质），可办理特种设备使用登记。本项目全面面向中小企业。
2.容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮 ，采用SUS316不锈钢内胆，设计年限≥20年。

3.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；

4. 多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，保证压力容器受力均衡，保证仪器安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。

5．灭菌时间1-999分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天。

6.温度和压力: 最高工作温度≥138℃，设计压力≥0.42Mpa,安全阀起跳压力≥0.30Mpa。

7. 干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判。

★8.须能够对标本和装载有液体血液的整袋血进行高压灭菌，且不能爆管和爆袋。

8.记忆存储系统:可记忆存储≥5条灭菌程序。

9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。

11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用。

12.提供校验接口,可接入温度探头,以供温度验证之用。

13.采用稳定可靠的数码屏显示方式，按键式操作；

14.具有自动进水功能：机器内置储水箱，灭菌腔缺水时可由储水箱自动向灭菌腔自动补水，储水箱自带抽水泵与外部水箱连接，储水箱缺水自动触发抽水泵向外部水箱抽水补充，外置水箱可由用户灵活布署，不接受污染的冷凝水重复使用。

15.自动清洗和自动排水功能：可以设定自动清洗功能，灭菌结束，在安全的温度下自动启动自动清洗，腔内废水自动排出至废水管路里，外部洁净水源注入腔内，清洗次数和清洗强度可调。

16.技术参数，须提供制造商公开发布的资料，否则不予认可。（公开发布的资料仅限制造商官网产品参数截图、或官网提供下载的技术白皮书，上述材料需标注相关材料所在的官方网址及具体链接（软件截图除外）；所有官网资料，自投标之日起须在网站上至少保留三个月；

17.响应人应具备履行本项目合同所必需的售后服务和保障能力，每周7天24小时应急服务，紧急情况2小时到达现场处理，并提供售后网点地址、服务人员姓名、电话，须展示官方网站售后服务网点的网站页面截图（注明网址）。

18. 中标人负责设备的整体安装、管路接驳及系统联动调试，自动进水安装等，确保温度、压力等核心参数达到要求，并配合完成最终验收。本次招标费用包含：设备费、运输费、人工安装费、调试费、税费或可能涉及的水电及蒸汽管路铺设材料费等全部费用。

19.中标人须协助指导采购人进行特种设备登记和人员培训等，确保设备能合法合规投入使用。

20.质保有效期5年。

二、报价须知：

1、本项目招下浮率，以最高下浮率为成交供应商；

2、交货时间：签订合同后1个月内完成交货、调试；

3、交货及服务地点：东莞市中心血站或指定地点；

4、保修期：本项目保修期为验收合格之日起五年。

本项目的中标下浮率为：         %，成交金额为： 【 大写】  元（￥ 【小写】 ）（合同价款包含货物及其附件的运输、装卸、安装、培训、售后服务、普通增值税的全部费用。）

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：