## Sheet1
附件2：
东莞市中心血站2026年仪器设备需求调研表
序号 | 需求科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 主要参数 | 型号规格 | 单价 | 生产厂家 | 配送公司 | 备注
1 | 供血服务科 | 低温操作台 | 台 | 2 | 1.箱体材料为钢板，台面材料为优质304不锈钢，隔热材料为聚氨酯整体发泡； 2.有4个脚轮（其中2个带锁）； 3.采用微电脑控制系统和内循环风道，控温精度高； 4.冷却器为翅片铜管式强制风冷循环，冷凝器为翅片铜管式； 5.操作台面采用双压缩机内循环风道传导制冷，一台压缩机出现问题时另外一台可以继续工作保证使用安全； 6.冷藏温度为2-6℃（可调），温度偏差：≤1℃； 7.外部尺寸：1500×800×820（长×宽×高）mm或根据用户需要进行定制。 8.操作设置方便、简便快捷、易操作； 9.智能化管理，实时显示设置温度和当前温度。 10.自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息，具有温度异常报警功能。
2 | 检验科 | 全自动酶免仪 | 台 | 2 | 1.用途：全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。 2．机械臂 2.1机械臂：同一加样工作舱内同一横向导轨上具备独立机械臂数量≥4个，每个独立机械臂可独立运行，每个相邻机械臂可分开间距≥300mm。 3.加样模块 3.1加样机械臂数量：具备独立加样机械臂数量≥3个，每个加样机械臂上具备加样通道≥4个。 3.2加样通道：加样通道≥16个；均使用一次性加样针，气动置换加样原理；工作中任意加样机械臂上两加样通道可分开间距≥300mm。 3.3加样针：加样针容量≥1000uL，使用白色透明的一次性加样针，便于观察和监测，避免交叉污染，杜绝使用钢针。 3.4液体探测：具有液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。 3.5加样范围：5-1000uL。 3.6加样精度：加样量为100uL时，精度（CV）≤1%，准确度±2.5%； 加样量为1000uL时，精度（CV）≤0.8%，准确度±1%； 3.7分配速度：试剂分配≤1分10秒/96孔板。 3.8标本位：≥190个，原始试管上机。 3.9加样微板位：≥10个加样微板位，可并行分配标本的微板数≥10块，每个加样微板位均具备自动振荡混匀的功能。 4.试剂位 4.1通用试剂位：通用试剂位≥28个，应能同时放置试剂≥28种。 4.2试剂自动识别：试剂槽应能无固定摆放功能，每个试剂盒内置不同规格磁感应装置，可在实验进行中动态更换试剂盒位置，无需按固定的位置摆放，加样通道到感应的试剂位置吸取试剂。试剂空缺时，具备纠错和缺位提示功能。 5.微板传输 5.1微板传输方式：采用机械抓手与微板传输轨道相结合的移板方式，微板传输轨道可同时联接至少3个机械抓手的抓手区域和孵育舱，提高微板转移效率。 5.2机械抓手：同一加样工作舱内同一横向导轨上具备机械抓手数量≥3个，均采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。 6.孵育位 6.1孵育位结构：恒温孵育位和室温孵育位均采用密闭的塔式结构孵育位，恒温孵育位和室温孵育位均在同一孵育舱内。 6.2恒温孵育位：密闭的塔式结构恒温孵育位，孵育位≥33个。每个孵育位内的顶、底两面均具备加热热源，保证微板快速升温，均匀受热；不可使用平板加盖式孵育位。温控范围：32℃～60℃。 6.3室温孵育位：密闭的塔式结构室温孵育位，孵育位≥5个。室温孵育位不可与恒温孵育位共用。每个孵育位均具备主动降温模块和温度传感器，均具备避光和防止高于室温的控制能力；不可使用平板加盖式孵育位。 7.洗板模块 7.1洗板机：≥5台独立的洗板机，每台洗板机独立洗板，5台洗板机可同时使用5种不同类型的洗液并列洗板；每台洗板机配备1个独立的洗板头，洗板头采用挂式洗板头（非固定式），不需拆卸螺丝即可进行维护。。 7.2运动方式：洗板时，微板托盘静止不动，由洗板头做横向和竖向2个方向移动，其中:洗板头横向移动范围≥120mm，竖向移动范围≥20mm。 7.3洗液容器：每台洗板机同时连接≥8个洗液瓶，每个洗液位均配有1个称重传感器，独立监测每个洗液瓶液量，并在软件界面实时显示；所有洗液瓶采取上下垂直层叠式摆放，抽拉方式取放洗液瓶，避免洗液瓶散布、管路过长发生缠绕，节省空间。 8.酶标仪 8.1酶标仪有独立的注册证，需与投标产品为同一厂家生产，便于设备的维护；有独立操作软件，可以脱离主系统软件单独使用。 8.2测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读；酶标仪位于加样工作舱，与加样机械臂在同一工作舱，确保加完终止液的微板可立即判读 8.3光源：酶标仪采用LED光源，LED光源数量≥4个，每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源；配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。 9.条码扫描 9.1标本条码扫描：具备标本条码扫描仪，装载标本时可扫描标本条码。 9.2微板条码扫描：具备微板条码扫描仪，运行实验时，仪器自动扫描每块微板的条码。 10.软件 10.1运行环境：全中文操作软件，能在Windows 7或以上的操作系统运行。 10.2系统连接：操作软件能与实验室管理系统（Lis系统）连接，可实现通讯。 10.5微板插入功能：具备微板实验中途的任意步骤开始上机实验，无需重新编辑实验，只需启用已有的实验程序，从指定步骤开始上机全自动完成后继实验步骤。 11.安全报警：具备报警声、警示灯的双重报警系统功能。 12.工作环境：温度15℃-32℃；湿度30%-80%。
3 | 检验科 | 全自动加样系统 | 台 | 1 | 1.总体要求 1.1 应用范围：可编程全自动实现各种实验的微量液体分配，包括Elisa、血型、转氨酶等移液。 1.2 仪器控制软件：全中文控制软件，能和现有各种酶免、血型检测后处理连接。 2. 加样性能 2.1 加样针类型：使用黑色导电的一次性加样针，无拖带污染，支持电容感应探测液面，可在不更改任何装置的情况下同时使用至少两种不同规格的一次性加样针，不使用永久性钢针。 2.2 加样针容量：容量≥1100uL。 2.3 探测原理及功能：电容感应探测原理，具有液面探测、凝块探测等功能。 2.4 加样精密度：10μL，CV≤3.0％；100μL，CV≤0.75% 2.5 加样泵和加样工作原理：使用系统液工作，液体置换加样原理。每个加样通道使用独立微型齿轮泵加样，采用单方向管路系统，无三通阀和稀释器等易损件。 2.6 加样速度：标本分配速度≤3分钟/96孔板(并行分配4块微板的样本时)；试剂分配速度≤1分钟/96孔板。 2.7 非等间距加样：机械臂上具有≥8个加样通道，各加样通道可非等间距分开，实现同时在不等距离的容器吸液或加样，工作时任意两加样通道Y（内外）方向分开距离最小9mm，最大≥300mm。。 2.8 加样范围：5μL-1000μL 2.9 台面容量：150cm工作平台可容纳9块微板板条，每个板条可放置96个标本试管或者3块96孔微板、2块120孔血型梯度微板、24种试剂、96种质控品和对照品。 2.10 标本条码扫描：具备≥1个标本扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码，CCD扫描系统可支持多种条码，位数可达20位。 2.11 兼容性：可在不更换加样板位模块情况下兼容96孔微孔板和120孔梯度板。 2.12 软件：能与实验室信息系统连接；可实现对同一批上机标本每个标本的检测项目自定义；可实现双孔或多孔复查。 2.13 资质要求：整机具备国家药品监督管理局颁发的注册证或备案凭证。 3. 工作环境 3.1 温度：15℃-32℃。 3.2 湿度：湿度30%-80%。
4 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 1.工作速度：生化恒速400测试/小时；ISE测试速度240 测试/小时（选配），可测K、Na、Cl、Ca离子. 2.测试范围：临床生化、电解质（选配）。 3.反应时间：1-10分钟内或更宽时间内可任意设定。 4.校准方法：线性校准和非线性校准等。 5.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液等。 6.测试方法：一点终点法两点终点法、动力学法（速率法）、固定时间法（两点速率法）、ISE测试使用电位测量法 7.交叉污染率：＜0.05%。 8.试剂盘：72个试剂位。 9.试剂量：110～350µl，0.5µl递增。 10.样本位：100个样本位。 11.样本量：1.0～70µl，0.1µl递增。 12.样本针功能：液面感应、随量跟踪、自动防撞保护、堵针检测（选配）、糖化血红蛋白全血上机（选配） 13.比色杯：81个，永久性硬质玻璃杯（标准配置），6mm光径. 14.反应液体积：100～500µl。 15.光源：卤素灯。 16.分光系统：全息平场凹面光栅二极管阵列瞬态检测，后分光技术，波长12个；波长准确度<±1nm。 17.吸光度范围：线性范围：-0.5～3.5Abs，分辨率0.0001Abs，杂散光<0.1%或Abs>3.0。 18.耗水量: 去离子水<15升/小时。 19.温控系统：液气双向同步恒温装置，反应盘温度37±0.1℃，温度实时显示 20.冷藏功能：具有24小时连续冷藏试剂功能, 2～8℃，可连续24小时冷藏。 21.须配备与仪器配套使用的设备和软件，其中软件系统为中文操作界面。
5 | 办公室 | 东莞市现代血站管理信息系统改造项目 | 项 | 1 | 根据信息技术应用创新有关要求，完成包含：软件重构、系统上云、等保测评、商用密码评估和应用创新评估等5项内容。其中统上云要求配置：银河麒麟系统*8、达梦数据库*3、东方通中间件*3；等保测评服务：二级；商用密码评估：二级。
6 | 办公室 | 东莞市医院合理用血管理系统改造项目 | 项 | 1 | 根据信息技术应用创新有关要求，完成包含：软件重构、系统上云、等保测评、商用密码评估和应用创新评估等5项内容。其中统上云要求配置：银河麒麟系统*8、达梦数据库*4、东方通中间件*2；等保测评服务：二级；商用密码评估：二级。